ФОТОН - 3012

Инструкция по эксплуатации

Содержание

| Введение | 3 |
| --- | --- |
| Спецификация | 4 |
| Техническое описание печи |  |
| Общие данные | 5 |
| Элементы управления | 5 |
| Табло данных | 5 |
| Табло программы | 5 |
| Сигнальные лампочки параметров | 5 |
| Клавиши | 6 |
| Звуковая сигнализация | 6 |
| Руководство по эксплуатации |  |
| Режим ожидания (STAND-BY) | 6 |
| Режим ПРОГРАММА (PROGRAM) | 6 |
| Режим ПАРАМЕТР (PARAMETER) | 7 |
| Связь между параметрами | 7 |
| Программный таймер | 8 |
| Цикл обжига | 8 |
| Дополнительный обжиг | 8 |
| Автоматическая ночная программа | 9 |
| Калибровка | 9 |
| Самотестирование | 10 |
| Защита | 11 |
| Программы обжига |  |
| Стандартные программы | 12 |
| Программы пользователя | 18 |

Введение

Печь для обжига керамики "Фотон-3012", приобретенная Вами, является современным устройством, способным удовлетворить все  профессиональные требования, как опытного специалиста, так и начинающего пользователя.

Благодаря тому, что  конструкция  печи основана  на  использовании микрокомпьютера и других новейших технологических достижений, печь обеспечивает высокую эффективность работы и надежность эксплуатации при невысокой стоимости. Многолетний опыт разработки, производства и совершенствования печей для обжига керамики воплощен в "ФОТОН-3012"-новом и наиболее совершенном представителе семейства печей "ФОТОН".

Некоторые характеристики, дающие представления о преимуществах данной печи, приведены ниже:

- Рабочий диапазон температур: 300 °С - 1200 °С.

- 50 стандартных неизменяемых программ.

- 2 программы ожидания ( ДЕНЬ и НОЧЬ ).

- Программы калибровки и очистки.

- 50 программ, полностью определяемых пользователем.

- 12 программируемых параметров обжига.

- Память хранения программ, не требующая батареек питания.

- Автоматический режим включения программы "НОЧЬ"

- Индикация уровня вакуума.

- Встроенная система самотестирования (нагревательный элемент, термопара,вакуумная система, память и т. д. ).

- Защита от отключения электропитания и нарушения режима работы сети.

- Управление уровнем вакуума.

- Простое и логичное управление.

- Электропитание: 220 - 240 v/50гц

- -12-ти месячная гарантия.

Спецификация

1. Количество стандартных неизменяемых программ 	- 50.

2. Количество программ пользователя              		- 50.

3. Программы ожидания                          -  2.

4. Габаритные размеры:

ширина  - 30 см

длина 33 см

высота- 58 см

5. Вес, нетто                                         - 17 кг

6. Характеристики электропитания и потребляемая мощность 220 - 240 v/1200w

Техническое описание

1. Общие данные.

а. Печь состоит из основного модуля и модуля камеры нагрева. б. Основной модуль включает блок питания, блок компьютеризированного управления, переднюю панель и механический привод с рабочим столиком. в. Модуль камеры нагрева содержит вакуумную камеру и нагревательный элемент.

2. Элементы управления.

а. Элементы управления находятся на передней и задней панелях. 
б. Передняя панель:

1. Табло данных.

2. Табло программы.

3. Клавиши функций.

4. Клавиши данных.

5. Клавиши управления. 
в. Задняя панель:

1. Выключатель питания.

2. Предохранитель насоса.

3. Предохранитель нагревательного элемента.

4. Разъем силового кабеля.

5. Разъем насоса.

6. Механический привод рабочего столика для его аварийного опускания во время отключения электропитания.

3. Табло данных.

Табло данных состоит из:

а. 4-х разрядного числового индикатора.

б. Индикатора измерения параметров: °С для температуры и М (минуты) для времени.

в. Лампочки функций: температуры (TEMP), параметры (PARAM) и время (TIME ).

г. Индикатор уровня вакуума.

4. Табло программы.

а. Включает 2-х разрядный числовой индикатор.
б. При включении показывает программу "ДЕНЬ" 
в. Показывает номер выбранной программы О - 99. 
5.Сигнальные лампочки параметров.

| Начальная температура | LOW TEMP |
| --- | --- |
| Время подъема рабочего столика (время сушки) | DRY TIME |
| Время предварительного прогрева при начальной температуре | PRHT TIME |
| Скорость нагрева | HEAT RATE |
| Температура начала вакуумирования | VAC START |
| Температура окончания вакуумирования | VAC OFF |
| Время выдержки в вакууме | VAC HOLD |
| Уровень вакуума | VAC LEVEL |
| Конечная температура | HIGH TEMP |
| Время выдержки при максимальной температуре | TEMP HOLD |
| Время опускания рабочего столика (охлаждения) | COOL TIME |
| Шаг дополнительного обжига | P.F. STEP |

6. Клавиши.

На передней панели расположены три группы клавиш:

а. Клавиши ввода данных: цифры от О до 9, "ВВЕСТИ11 - "ENT"   и "ОЧИСТИТЬ" - "CLR"

б. Функциональные клавиши: "PROG", "PARAM" и "TIME". 
в. Клавиши управления: "ON/OFF", "CYCLE", "RESET", и "POSTFIRE".

7. Звуковая сигнализация.

а. Звуковая обратная связь (сигнализация) обеспечивает удобство пользователя. Короткий единичный сигнал звучит, когда нажатие клавиши принято, короткий двойной сигнал - в противном случае.

б. Продолжительный   звуковой   сигнал   используется   в   качестве предупреждения в следующих случаях:

1. Конец цикла обжига.

2. Сбой в области памяти программ пользователя.

3. Неисправность нагревательного элемента.

4. Неисправность термопары.

5. Ошибки калибровки.(ftl)(1)

6. Неисправность вакуумной системы.

Руководство по эксплуатации

Для включения печи переведите выключатель электропитания в положение "1". Печь находится в режиме ожидания (STAND-BY).

1. Режим ожидания.

а. В режиме ожидания происходит самотестирование печи и ее подготовка к работе. Печь может находиться в этом режиме длительное время, при этом режиме нагревательный элемент отключен и рабочий столик находится в предшествующем включению положению. Горит лампочка "OFF".

Примечание: Рекомендуется держать вакуумную камеру закрытой для предотвращения попадания влаги в камеру нагрева.

2. Режим "Программа".

а. Режим "Программа" обеспечивает выбор программы обжига. 
б. Наберите номер программы от О до 99. Набранный номер будет мигать на табло программы. (Программы от О до 49 являются стандартными неизменяемыми программами, программы от 50 до 99 – программы пользователя). 
в. При ошибочном наборе выбора программы (в момент мигания табло),можно, при желании, исправить ошибку. Для этого нажмите клавишу "CLR", и повторите набор.

г. Нажмите клавишу "ENT".

д. Температура в камере нагрева высвечивается на табло в течение всего режима "Программа". Если камера нагрева холодная (температура в ней меньше 280 °С), то высвечивается сообщение "COLD".

е. Температура в камере нагрева поддерживается на начальном уровне выбранной программы "LOW TEMP".

3. Режим "Параметр".

а. Режим "Параметр" дает возможность проконтролировать и занести или изменить параметры программ пользователя (50-99).

б. Нажмите клавишу "PARAM", для выбора режима "Параметр". Загораются лампочки "PARAM" и "LOW TEMP", значение параметра появляется на табло данных. Каждое последующее нажатие на клавишу "PARAM" выводит на табло значение следующего параметра и зажигается соответствующая лампочка. Для более быстрого выбора   нужного параметра можно воспользоваться клавишей "ENT". Нажатие на эту клавишу позволяет перейти из одной колонки параметров в другую.

в. При необходимости занести или изменить значение параметра в программах   пользователя   задайте   новое   значение   параметра. Последовательность ввода данных та же, что и в режиме "Программа".

г. Таблица допустимых значений параметров:

| LOW TEMP | - От 300 °С до 1200 °С |
| --- | --- |
| DRY TIME | - От 1 сек до 45 мин |
| PRHT RATE | - От 1 сек до 45 мин |
| HEAT RATE | - От 10 °С/мин до 120 °С/мин |
| VAC START | - От 300 °С до 1200 °С. (He меньше, чем LOW TEMP) |
| VAC OFF | - От 300 °С до 1200 °С(Не меньше, чем VAC START) |
| VAC HOLD | - От 1 сек до 45 мин |
| VAC LEVEL | - От 100 до 760 мм рт.ст. |
| HIGH TEMP | - От 300 °С до 1200 °С |
| TEMP HOLD | - От 1 сек до 45 мин(Не меньше, чем VAC HOLD) |
| COOL TIME | - От 1 сек до 45 мин |
| P.F. STEP | - От 1 °С до 30 °С |

д. Температура в камере нагрева держится на начальном уровне выбранной

программы (LOW TEMP).

е. Нажмите клавишу "PROG" для возврата к режиму "Программа". 
ж. Нажмите клавишу "ON/OFF" для перехода в режим ожидания. 
з. Для отключения печи переведите выключатель электропитания в положение "О".

4. Связь между параметрами.

а. Для выполнения программы обжига необходимы как минимум три параметра:

1.LOW TEMP

2. HEAT RATE

3. HIGH TEMP

б. Если задан параметр VAC START, то должны быть заданы также параметры VAC OFF или VAC HOLD и наоборот. 
в. Если задан параметр VAC START, то должен быть задан также параметр VAC LEVEL и наоборот. 
г. Если задан параметр VAC HOLD, то должен быть задан также параметр TEMP HOLD. д. В случае ошибок при задании взаимосвязанных параметров, цикл обжига не начнется и лампочки соответствующих параметров будут мигать.

5. Таймер программы.

а. Продолжительность программы в минутах и секундах высвечивается на табло при нажатии на клавишу "TIME". При этом загорается лампочка "TIME". Когда клавиша отпускается, на табло высвечивается предыдущая информация. 
б. Если продолжительность программы не может быть вычислена (пропущены или неверно заданы параметры), то на табло высвечивается (--.-).

6. Цикл обжига.

а. Поместите рабочий столик в нижнее положение (в противном случае цикл обжига не начнется. 
б. Нажмите клавишу "CYCLE". 
в. Цикл обжига не начнется, если допущены ошибки в задании связанных параметров.  Мигающие  лампочки  укажут  на  несоответствующие параметры. Исправьте ошибку и еще раз нажмите клавишу "CYCLE". 
г. Цикл обжига начнется автоматически, когда температура в камере нагрева достигнет "LOW TEMP" выбранной программы. 
д. Для  контроля  значений  параметров  в  течение  цикла  обжига, воспользуйтесь клавишей "PARAM". 
е. Во время цикла обжига идет обратный отсчет времени. 
Для контроля времени, оставшегося до конца программы, нажмите на клавишу "TIME".
ж. Если вы желаете прервать цикл обжига, нажмите на клавишу "RESET". Рабочий столик опустится вниз и печь перейдет в режим "Параметр". Если прерывание цикла обжига происходит в момент, когда в системе есть вакуум, то перед опусканием рабочего столика будет происходить разгерметизация камеры в течение 25 секунд.
з. В течение цикла обжига параметры выбранной программы не могут быть изменены и не может быть выбрана другая программа.

7- Дополнительный обжиг.

Дополнительный обжиг производится без ожидания остывания печи. Эта возможность особенно важна для обжига "GLAZE" (глазурования), когда температура обжига была недостаточно высокой.

Дополнительный обжиг происходит в соответствии со следующими параметрами:

| Скорость нагрева | HEAT RATE |
| --- | --- |
| Максимальная температура | HIGH TEMP + P.F. STEP |
| Время выдержки при макс. Температуре | TEMP HOLD |
| Время опускания рабочего столика | COOL TIME |

Сразу же после нажатия на клавишу "POST FIRE", рабочий столик поднимается, температура в камере нагрева поднимается до максимальной, выдерживается в течение "TEMP HOLD", после чего рабочий столик опускается.

При необходимости можно произвести несколько последовательных циклов дополнительного обжига. При этом максимальная температура в каждом последующем цикле будет выше, чем в предыдущем на величину P.F.STEP.

При желании, можно сразу поднять максимальную температуру на несколько   шагов.   Для   этого   нажмите   клавишу   "POST  FIRE" соответствующее количество раз подряд. При этом будет выполнен один цикл обжига с соответствующей максимальной температурой.

Когда нажимается клавиша "CYCLE"  или выбирается новая программа, счетчик дополнительного обжига стирается и максимальная температура последующего дополнительного обжига будет равна "HIGH TEMP + P.F. STEP", как в самом первом цикле.

8. Автоматическая ночная программа.

Автоматическая ночная программа позволяет сэкономить время оператора в конце рабочего дня.

Если клавиша "ON/OFF" нажата во время выполнения цикла обжига, то в дополнение к лампочке "ON"    зажигается лампочка "OFF". Печь заканчивает цикл обжига как обычно, после чего переключается на программу "Ночь", (номер О). Когда температура в камере нагрева достигнет 100 °С, рабочий столик поднимется и температура будет поддерживаться на этом уровне. Есть возможность прервать выполнение автоматической ночной программы путем нажатия на клавиши "RESET" или "POST FIRE".

9. Калибровка.

Программа автоматической калибровки предназначена для корректировки измерения температуры, которое может измениться вследствие интенсивной эксплуатации печи.

Последовательность операций в процессе калибровки должна быть следующей:

а. Выключите печь, снимите керамическую плату с рабочего столика и замените ее калибровочной платой.

б. Соедините электроды калибровочной платы проволокой из чистого серебра.

в. Вставьте разъем калибровочной платы в гнездо с правой стороны печи.

г. Включите печь.

д. Опустите рабочий столик вниз, выберете программу калибровки (номер 1) и нажмите клавишу "CYCLE".

е. Когда температура в камере нагрева достигнет точки плавления серебра, 960 °С, компьютер определит погрешность измерения и запомнит ее для учета  в  дальнейшем.  Значение  коррекции  (положительное  или отрицательное) появляется на табло данных в виде (С хх) или (С -хх).

Например, если какая-то керамика обжигается при температуре 970 °С до калибровки, то она должна будет обжигаться при 980 °С после калибровки, если значение коррекции было 10 °С, и при 960 °С, если значение коррекции было -10 °С. ж. Выключите печь, снимите калибровочную плату и замените ее рабочим столиком.

Предупреждение:

Программа калибровки не начнет выполняться и будет звучать   звуковой   сигнал,   если   нет   хорошего электрического контакта между серебряной проволокой и электродами.

Если   в   результате   нарушения   электропитания произойдет ошибка калибровки, то значения коррекции будет   стерто.   Чтобы   гарантировать   правильное измерение температуры, выполните еще раз программу калибровки.

10. Самотестирование.

Автоматическое самотестирование печи "ФОТОН-3012" гарантирует высокую надежность, предупреждая случайные нарушения в работе печи, и обеспечивает быстрое и легкое техническое обслуживание.

а. Тестирование программ обжига.

1. При включении печи проверяются все программы пользователя.  Если какая-либо программа изменена из-за сбоев в электропитании на табло данных появляется сообщение (TEST). Все поврежденные программы стираются и по окончании текста на табло начнет мигать сообщение:

"Ошибка пользователя" - (UErr).

2. Значение параметров обжига проверяются в момент их ввода. Параметр не занесется в память, если его значение не находится в диапазоне, указанном в разделе 3 г., настоящей "Инструкции".

3. Связь между параметрами проверяется перед каждым циклом обжига. Если обнаруживается несоответствие параметров, то цикл обжига не начнется и мигающие лампочки укажут на неверно заданные параметры.

б. Тестирование значения температурной коррекции.

Значение коррекции температуры проверяется в момент включения печи. Тест проводится аналогично тесту программ пользователя, но в этом случае появляется сообщение: "Ошибка калибровки" - (СЕгг).

Предупреждение:

Измерение температуры может быть ошибочным, если произошла___"Ошибка калибровки". Выполните программу   калибровки,   чтобы   откорректировать измерение температуры.

в. Тестирование нагревательного элемента и термопары.

1. Если перегорит нагревательный элемент или его предохранитель, то на табло данных мигает сообщение: "Ошибка нагрева" - (НЕгг) и каждые 30 сек звучит звуковой сигнал.

2. Если повреждена термопара, то на табло появляется сообщение:

"Ошибка термопары" - (tErr).

г. Тестирование вакуумной системы.

Когда  обжиг  керамики  происходит  в  вакууме,  уровень  вакуума отображается на индикаторе уровня вакуума и проверяется вакуумная система.

1. Если заданный уровень вакуума не достигается в течение 60 сек, звучит сигнал и мигает индикатор уровня вакуума.

2. Если не подключен вакуумный насос или он не работает, или же сгорел предохранитель насоса, то звучит сигнал.

3. Если вакуумная камера не разгерметизируется во время, звучит сигнал и мигает индикатор уровня вакуума.

11. Защита.

Защита от сбоя электропитания служит для предотвращения нарушений в работе.

1. Если сбой электропитания происходит в то время, когда идет цикл обжига в вакууме, то происходит разгерметизация камеры.

2. Можно перемещать рабочий столик во время сбоя электропитания, используя механическую передачу и вручную.

Предупреждение:

Запрещается перемещать рабочий столик вручную вовремя наличия электропитания. Это может привести к повреждению механизма.

FIRING PROGRAMS

| SERVICE PROGRAMS |
| --- |
| Program number |  | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Program name | Day | Night | Calib. | Purge | Renais. |
| 1. Low temp ("C) | 300 | 100 | 650 | 700 | 650 |
| 2. Dry time (Min) | — | — | — | 5:00 | 2:00 |
| 3. Preheat time (Min) | — | — | - | — | - |
| 4. Heat rate ("C/Min) | — | - | 30 | 90 | 100 |
| 5. Vac start ("C) | — | — | — | 700 | - |
| 6. Vac off ("C) | — | — | — | - | - |
| 7. Vac hold (Min) | - | — | - | - | - |
| 8. Vac level (mm. Hg) | - | — | - | — | - |
| 9. High temp ("C) | — | — | 1060 | 1040 | 1000 |
| 10. Temp hold (Min) | — | — | — | - | 2:00 |
| 11. Cool time (Min) | - | - | — | - | - |
| 12. P.P. Step ("C) | - | - | - | - | 10 |

| DEGASSING PROGRAMS |
| --- |
| Program number | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Program name |  |  |  |  |  |
| 1. Low temp ("C) | 700 | 700 | 700 | 700 |  |
| 2. Dry time (Min) | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 |  |
| 3. Preheat time (Min) | .- | - | - | — |  |
| 4. Heat rate ("C/Min) | 90 | 90 | 90 | 90 |  |
| 5. Vac start ("C) | 700 | 700 | 700 | - |  |
| 6. Vac off ("C) | - | — | - | - |  |
| 7. Vac hold (Min) | 3:00 | 5:00 | 5:00 | — |  |
| 8. Vac level (mm. Hg) | -720 | -720 | -720 | - |  |
| 9. High temp ("C) | 980 | 1000 | 1025 | 980 |  |
| 10. Temp hold (Min) | 5:00 | 5:00 | 5:00 | 5:00 |  |
| 11. Cool time (Min) | — | - | - | — |  |
| 12. P.P. Step ("C) | - | — | - | - |  |

| CONDITIONER PROGRAMS |
| --- |
| Program number | 8 | 9 |  |  |  |
| Program name |  |  |  |  |  |
| 1. Low temp ("C) | 700 | 700 |  |  |  |
| 2. Dry time (Min) | 2:00 | 2:00 |  |  |  |
| 3. Preheat time (Min) | — | — |  | . |  |
| 4. Heat rate ("C/Min) | 90 | 90 |  |  |  |
| 5. Vac start ("C) | 700 | — |  |  |  |
| 6. Vac off ("C) | 1000 | - |  |  |  |
| 7. Vac hold (Min) | — | - |  |  |  |
| 8. Vac level (mm. Hg) | -720 | — |  |  |  |
| 9. High temp ("C) | 1020 | 1050 |  |  |  |
| 10. Temp hold (Min) | 1:00 | 1:00 |  |  |  |
| 11. Cool time (Min) | - | — |  |  |  |
| 12. P. F. Step ("C) | - | — |  |  |  |

| FLEXOCERAM PORCELAIN PROGRAMS |
| --- |
| Program number | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Program name | Opaquel | Opaque2 | Opaque3 | Opaque4 | OpaqueS |
| 1. Low temp ("C) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2. Dry time (Min) | 1:00 | 4:00 | 6:00 | 5:00 | 4:00 |
| 3. Preheat time (Min) | — | - | - | - | - |
| 4. Heat rate ("C/Min) | 70 | 55 | 55 | 55 | 90 |
| 5. Vac start ("C) | 540 | 540 | 530 | 530 | - |
| 6. Vac off ("C) | 950 | 930 | 900 | 900 | - |
| 7. Vac hold (Min) | — | — | — | - | - |
| 8. Vac level (mm. Hg) | -720 | -720 | -720 | -720 | - |
| 9. High temp ("C) | 970 | 940 | 915 | 910 | 930 |
| 10. Temp hold (Min) | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 2:00 |
| 11. Cool time (Min) | — | — | — | — | - |
| 12. P. F. Step ("C) | — | — | — | - | 10 |

| LUXOR PORCELAIN PROGRAMS |
| --- |
| Program number | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Program name | Opaque1 | Opaque2 | Body1 | Body2 | Claze |
| 1. Low temp ("C) | 640 | 640 | 630 | 630 | 640 |
| 2. Dry time (Min) | 3:00 | 4:00 | 6:00 | 5:00 | 4:00 |
| 3. Preheat time (Min) | - | - | — | - | - |
| 4. Heat rate ("C/Min) | 70 | 70 | 60 | 60 | 80 |
| 5. Vac start ("C) | 640 | 640 | 630 | 630 | - |
| 6. Vac off ("C) | 950 | 950 | 930 | 920 | - |
| 7. Vac hold (Min) | — | - | — | - | - |
| 8- Vac level (mm. Hg) | -720 | -720 | -720 | -720 | - |
| 9. High temp ("C) | 950 | 950 | 930 | 920 | 940 |
| 10. Temp hold (Min) | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 |
| 11. Cool time (Min) | — | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 |
| 12. P. F. Step ("C) | - | - | — | — | 10 |

| VITA PORCELAIN PROGRAMS |
| --- |
| Program number | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Program name | Opaque1 | Opaque2 | Body1 | Body2 | Claze |
| 1. Low temp ("C) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2. Dry time (Min) | 2:00 | 3:00 | 6:00 | 6:00 | 4:00 |
| 3. Preheat time (Min) | — | — | - | — | - |
| 4. Heat rate ("C/Min) | 100 | 100 | 55 | 55 | 100 |
| 5. Vac start ("C) | 600 | 600 | 600 | 600 | - |
| 6- Vac off ("C) | 930 | 930 | 930 | 920 | - |
| 7. Vac hold (Min) | — | — | - | - | - |
| 8. Vac level (mm. Hg) | -720 | -720 | -720 | -720 | - |
| 9. High temp ("C) | 930 | 930 | 930 | 920 | 930 |
| 10. Temp hold (Min) | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 |
| 11. Cool time (Min) | — | — | — | - | - |
| 12. P. F. Step ("C) | - | — | - | - | 10 |

| WILL-CERAM PORCELAIN PROGRAMS |
| --- |
| Program number | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Program name | Opaque1 | Opaque2 | Body1 | Body2 | Claze |
| 1. Low temp ("C) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 2. Dry time (Min) | 5:00 | 6:00 | 8:00 | 6:00 | 5:00 |
| 3. Preheat time (Min) | — | -- | — | - | - |
| 4. Heat rate ("C/Min) | 100 | 100 | 55 | 55 | 100 |
| 5. Vac start ("C) | 540 | 540 | 540 | 540 | - |
| 6. Vac off ("C) | 990 | 980 | 960 | 950 | - |
| 7. Vac hold (Min) | — | — | — | - | - |
| 8. Vac level (mm. Hg) | -720 | -720 | -720 | -720 | - |
| 9. High temp ("C) | 990 | 980 | 960 | 950 | 960 |
| 10. Temp hold (Min) | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 |
| 11. Cool time (Min) | — | — | — | - | - |
| 12. P. F. Step ("C) | — | - | - | — | 10 |

| CERAMCO PORCELAIN PROGRAMS |
| --- |
| Program number | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Program name | Opaque1 | Opaque2 | Body1 | Body2 | Claze |
| 1. Low temp ("C) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 2. Dry time (Min) | 3:00 | 4:00 | 6:00 | 6:00 | 3:00 |
| 3. Preheat time (Min) | — | - | — | - | - |
| 4. Heat rate ("C/Min) | 100 | 100 | 55 | 55 | 100 |
| 5. Vac start ("C) | 650 | 650 | 650 | 650 | - |
| 6. Vac off ("C) | 945 | 945 | 935 | 925 | - |
| 7. Vac hold (Min) | - | — | - | - | - |
| 8. Vac level (mm. Hg) | -710 | -710 | -710 | -710 | - |
| 9. High temp ("C) | 995 | 990 | 975 | 965 | 975 |
| 10. Temp hold (Min) | — | — | — | - | - |
| 11. Cool time (Min) | — | — | — | - | - |
| 12. P. F.Step ("C) | — | — | - | - | 10 |

| EXELCO PORCELAIN PROGRAMS |
| --- |
| Program number | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Program name | Opaque1 | Opaque2 | Body1 | Body2 | Claze |
| 1. Low temp ("C) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 2. Dry time (Min) | 6:00 | 6:00 | 8:00 | 6:00 | 4:00 |
| 3. Preheat time (Min) | - | — | — | - | - |
| 4. Heat rate ("C/Min) | 55 | 55 | 50 | 50 | 55 |
| 5. Vac start ("C) | 650 | 650 | 650 | 650 | - |
| 6. Vac off ("C) | 925 | 925 | 925 | 920 | - |
| 7. Vac hold (Min) | - | — | — | - | - |
| 8. Vac level (mm. Hg) | -710 | -710 | -710 | -710 | - |
| 9. High temp ("C) | 1000 | 990 | 980 | 970 | 980 |
| 10. Temp hold (Min) | — | - | - | - | - |
| 11. Cool time (Min) | — | - | — | - | - |
| 12. P. F.Step ("C) | — | — | - | - | 10 |

| BIODENT PORCELAIN PROGRAMS |
| --- |
| Program number | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Program name | Opaque1 | Opaque2 | Body1 | Body2 | Claze |
| 1. Low temp ("C) | 730 | 720 | 600 | 600 | 780 |
| 2. Dry time (Min) | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 5:00 | 4:00 |
| 3. Preheat time (Min) | — | — | - | - | - |
| 4. Heat rate ("C/Min) | 55 | 55 | 50 | 50 | 55 |
| 5. Vac start ("C) | 730 | 720 | 600 | 600 | - |
| 6. Vac off ("C) | 960 | 960 | 930 | 920 | - |
| 7. Vac hold (Min) | — | — | — | - | - |
| 8. Vac level (mm. Hg) | -720 | -720 | -720 | -720 | - |
| 9. High temp ("C) | 960 | 960 | 945 | 940 | 955 |
| 10. Temp hold (Min) | - | - | - | - | - |
| 11. Cool time (Min) | - | - | - | - | - |
| 12. P. F.Step ("C) | — | - | - | - | 10 |

| REPAIR&SOLDERING PROGRAMS |
| --- |
| Program number | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Program name | Opaque1 | Opaque2 | Body1 | Body2 | Claze |
| 1. Low temp ("C) | 450 | 500 | 350 | 350 | 350 |
| 2. Dry time (Min) | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
| 3. Preheat time (Min) | - | - | - | - | - |
| 4. Heat rate ("C/Min) | 45 | 50 | 40 | 40 | 40 |
| 5. Vac start ("C) | 550 | 550 | 350 | 350 | 350 |
| 6. Vac end ("C) | 850 | 870 | 780 | 820 | 850 |
| 7. Vac delay (Min) | — | — | — | — | - |
| 8. Vac level (mm. Hg) | -660 | -680 | -720 | -720 | -720 |
| 9. High temp ("C) | 870 | 890 | 780 | 820 | 850 |
| 10. Temp hold (Min) | — | — | — | - | - |
| 11. Cool time (Min) | — | — | — | - | - |
| 12. P. F.Step ("C) | — | — | — | — | - |

| USER PROGRAMS |
| --- |
| Program number |  |  |  |  |  |
| Program name |  |  |  |  |  |
| 1. Low temp ("C) |  |  |  |  |  |
| 2- Dry time (Min) |  |  |  |  |  |
| 3. Preheat time (Min) |  |  |  |  |  |
| 4. Heat rate ("C/Min) |  |  |  |  |  |
| 5. Vac start ("C) |  |  |  |  |  |
| 6. Vac off ("C) |  |  |  |  |  |
| 7. Vac hold (Min) |  |  |  |  |  |
| 8. Vac level (mm. Hg) |  |  |  |  |  |
| 9. High temp ("C) |  |  |  |  |  |
| 10. Temp hold (Min) |  |  |  |  |  |
| 11. Cool time (Min) |  |  |  |  |  |
| 12. P. F. Step ("C) |  |  |  |  |  |

| USER PROGRAMS |
| --- |
| Program number |  |  |  |  |  |
| Program name |  |  |  |  |  |
| 1. Low temp ("C) |  |  |  |  |  |
| 2. Dry time (Min) |  |  |  |  |  |
| 3. Preheat time (Min) |  |  |  |  |  |
| 4. Heat rate ("C/Min) |  |  |  |  |  |
| 5. Vac start ("C) |  |  |  |  |  |
| 6. Vac off ("C) |  |  |  |  |  |
| 7. Vac hold (Min) |  |  |  |  |  |
| 8. Vac level (mm. Hg) |  |  |  |  |  |
| 9. High temp ("C) |  |  |  |  |  |
| 10. Temp hold (Min) |  |  |  | • |  |
| 11. Cool time (Min) |  |  |  |  |  |
| 12. P. F. Step ("C) |  |  |  |  |  |