АС-03

* AC - 03 Нет связи со стойкой

Ошибка относится к группам тестов ALLTST и TSTALL и проверяется в модуле PLT при начальном включении аппарата и при каждом опросе кнопок.

Теоретическое пояснение.

Между РПУ и пультом существует канал связи, по которому между ними осуществляется обмен информацией. К аппаратным средствам проверки канала относятся: один разряд регистра и один разряд мультиплексора платы интерфейсов для хранения и чтения кода, поступающего с микропроцессора. Проверка основана на сравнении записанного в регистр платы интерфейсов и затем считанного из него одного и того же кода. Если записанный и считанный коды не совпадают, то программа выдает ошибку АС - 03.

Примечание: Появление ошибки АС-03 в "чистом виде" свидетельствует о том. что неисправны аппаратные средства, относящиеся к тракту канала записи/считывания кода в плате интерфейсов и в пульте, присутствие же этой ошибки на фоне других множественных ошибок указывает на неисправность канала связи.

Определение.

Ошибка появляется при несовпадении записанного через канал и считанного через канал одного и того же кода.

Возможные причины появления.

- В плате интерфейсов неисправен регистр или мультиплексор ( м/с DDI5, DD20).

- В пульте неисправны м/с, относящиеся к тракту записи и считывания случайного кода: DD3,DD4,DD6,DD7,DD10,DD13 и пр.

- Не отлажен канал связи по чтению (фронты синхроимпульсов на м/с К555ИР8/8 в плате пульта попадают на фронты числовой последовательности на входах 1,2 этой же м/с).

- Неисправен канал связи по записи данных. Методы устранения.

- Проверить исправность м/с DD15JDD20 на плате интерфейсов.

- Проверить исправность м/с DD3,DD4,DD6,DD7,DD10,DD13 и пр. в пульте.

- Проверить и настроить канал связи (см. инструкцию по регулировке и наладке аппарата). В начале проверяем работу канала по записи, настраиваем, затем по чтению.

Проверка.

- Включить аппарат. Попытаться снова наладить обмен сигналами между пультом и стойкой. Ошибка АС-03 не должна больше индицироваться.

- Войти в программу " Монитор", выбрать общий тест аппарата (ALL-тест) и "прогнать" его.Если неисправность устранена верно, то ошибка АС- 03 не должна больше индицироваться.

AC-06

AC - 06 Вскрытие портов. Предустановка не запускается

Ошибка относится к группе тестов TSTALL и проверяется в модуле SNM при начальном пуске.

Теоретическое пояснение.

При включении питания в РПУ в некоторых регистрах аппаратно устанавливается состояние, безопасное с точки зрения несанкционированного включения высокого напряжения. После проверки аппаратных средств (канала связи) доступ к этим регистрам должен быть разрешен. Формирование сигнала, разрешающего запись в регистры, называется "вскрытием портов" и осу- ществляется схемой предустановки. В состав схемы предустановки входят некоторые накапливающие элементы, поэтому сигнал вскрытия портов появляется после предварительной "раскачки", осуществляемой програмно. На вход схемы предустановки подается последовательность единиц и нулей с периодом 2мс и меньше. Определено время раскачки, по истечении которого на выходе схемы предустановки должен появиться уровень логической единицы, который и является сигналом вскрытия портов. Значение сигнала с выхода схемы предустановки хранится в соответствующем порту. Программа контролирует время раскачки.

Определение.

Ошибка возникает при начальном включении аппарата при времени раскачки более 1,67мс.

Возможные причины появления.

Неисправна схема формирования сигнала предустановки (блок интерфейсов):

а)	Неисправны микросхемы DDI 1, DDI2;

б)	Неисправен транзистор VT1;

или не работает канал связи (см. АС-03).

Методы устранения.

- Добиться работы схемы в соответствии с разделом 5.13 ТО "Управление главной цепью в режиме снимка".

- Проверить и настроить канал связи (см. инструкцию по регулировке и наладке аппарата).

Проверка. Включить аппарат. При прохождении тестов начального пуска ошибка АС-06 не должна больше индицироваться.