СОГЛАСОВАНО														УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по качеству										Главный инженер

____________А. М. Евстюхин									______________Е.С.Горюнов

ИНСТРУКЦИЯ

по настройке платы процессора для стерилизаторов

# ГП-40 ПЗ, ГП-40-1 ПЗ, ГП-80 ПЗ, ГП-80-1 ПЗ, ГП-160

(КИУС.687281.010, КИУС.687281.009, КИУС.687281.008)

I  Калибровка

1.	Соединить платы процессора, коммутации и индикации , подключить магазин сопротивлений к плате процессора (XP4 - “Rt”).

2.	Снять джампер c разъёма ХN2, установить джамперы на ХN3 и ХN4 (отсчет времени будет вестись в секундах). Включить питание. Плата процессора переходит в режим калибровки при этом:

- на индикаторе времени отображается “CAL”;

- на индикаторе программ отображается “0”;

- старший разряд индикатора температуры мигает.

3.	Установить сопротивление первой калибровочной точки 100,00 Ом

4.	Пользуясь кнопками ””, “”, “” ввести значение температуры для первой калибровочной точки 000,0 С.

5.	Нажать кнопку “     ” на плате индикации. Плата процессора запоминает введенное значение температуры для установленного сопротивления (нижняя температура).

6.	Нажать кнопку “РЕЖИМ” при этом на индикаторе программ отобразится “1”, установить сопротивление второй калибровочной точки 181,0 Ом.

7.	Пользуясь кнопками ””, “”, “” ввести значение температуры для второй калибровочной точки 200,0 С.

8.	Нажать кнопку “     ” на плате индикации. Плата процессора запоминает введенное значение температуры для установленного сопротивления (высокая температура).

9.	Нажать кнопку “РЕЖИМ” при этом на индикаторе программ отобразится “2” и нажать кнопку “     ” . Плата процессора производит необходимые вычисления и сохраняет калибровочные параметры.

10.	Нажимать кнопку “РЕЖИМ” дальше до отображения на индикаторе программ цифры “0”

11.	Выключить питание.

II  Контроль режимов работы.

- На стенде для настройки плат управления и индикации переключатель подаваемого напряжения переключить в положение U min, установить сопротивление 120 Ом и включить питание.

- Снять джампер c разъёма ХN2, установить джампер на ХN3 (отсчет времени будет вестись в секундах). Включить питание.

- Одновременно нажать кнопки “РЕЖИМ” и “     ” (причем кнопку “РЕЖИМ” необходимо нажимать первой). Плата процессора перейдёт в режим программирования при этом:

- на индикаторе времени отображается любое время;

- на индикаторе программ отображается “0” (номер программируемой программы);

- старший разряд индикатора температуры мигает.

Пользуясь кнопками ”””, “”, “” ввести значение температуры “180,0” С и время стерилизации “060” мин. Нажать кнопку “    ”, плата процессора запомнит параметры программы и перейдёт в режим готовности к работе.

- Нажать кнопку “     ”, проконтролировать вольтметром замыкание контактов реле К1 на плате процессора и увеличивая сопротивление, установить показания индикатора температуры равное 180.0С. Ожидать 4 секунды входа блока управления в режим стерилизации. После входа в режим стерилизации загорится индикатор HL1 (“СТЕРИЛИЗАЦИЯ”) и начнется отсчет времени стерилизации.

5.	Подключить светодиод соединенный последовательно с резистором С1-4-0,5-220 Ом «+» к контакту 2, «-» к контакту 3. Изменяя сопротивление вблизи 180.0 С контролировать загорание светодиода. Он должен загораться в пределах когда горит запятая в младшем разряде индикатора температуры (включен нагрев) и гаснуть - когда запятая погашена.

6.  Увеличивая сопротивление, следить за показаниями индикатора температуры. При превышении температуры на 2,5 С от установленной включится прерывистый звуковой сигнал, начнет мигать индикатор температуры и обнулится индикатор времени.

7.	Уменьшая сопротивление, установить показания индикатора температуры равное 180.0 С. Через четыре секунды выключится звуковой сигнал, перестанет мигать индикатор температуры и вновь начнется отсчет времени стерилизации.

8.	Через минуту закончится режим стерилизации. Погаснет индикатор HL1 (“СТЕРИЛИЗАЦИЯ”) и загорится индикатор HL2 (“ОХЛАЖДЕНИЕ”).

9.	Проконтролировать вольтметром замыкание контактов реле К2 на плате процессора.

10.	Уменьшая сопротивление, следить за показаниями индикатора температуры. При уменьшении температуры до 75,0 1 С погаснет индикатор HL2 (“ОХЛАЖДЕНИЕ”)., загорится индикатор HL3 (“ВЫГРУЗКА”). и включится звуковой сигнал.

11.	Проконтролировать вольтметром размыкание контактов реле К1, К2 на плате процессора.

12.	Нажать кнопку “      ” .

13. На стенде для настройки плат управления и индикации переключатель подаваемого напряжения переключить в положение U max, установить сопротивление 120 Ом и повторить п.п. II.3...II.13.

14.	Снять джампер c разъёма ХN4, установить джамперы на ХN2 и ХN3 (отсчет времени будет вестись в минутах),

15.	Выполняя п. II. 2 настоящей инструкции, запрограммировать плату процессора на три режима работы (переход к программированию следующей программы осуществляется нажатием на кнопку “ РЕЖИМ ” после входа платы процессора в режим программирования):

- Программа 1		- 180,0 С, 60 мин;

- Программа 2		- 160,0 С, 120 мин;

- Программа 3		- 120,0 С, 45 мин;

16.	Отключить сетевое питание, отключить сопротивления от контактов разъёма XP5 (“THYRISTORS”) .

# Нач. отд. 316	  																						М. В. Щекин