ERROR 245: уставки mA превысили допуск
1. Выполнить измерение реальных значений уставок:

Войти в сервисный режим:
Нажать кнопку Memory (уголок)
Затем нажать Service (закорюка) на 4 сек пока цифровой дисплей не погаснет
В течение 3 сек нажать кнопки «пациент» в последовательности 2-4-1 (считать слева)
Сервисный режим активирован
Для выхода из сервисного режима выключить аппарат

Нажать Service
Дисплей покажет S.01
Кнопками «+» и «-» выбрать S.03
Кратковременно нажать Service
Дисплей mA покажет 01 (измерение kV)
Кратковременно нажать Service
Загорятся значения kV/mA
Установить значение kV (например, 60)
Нажать экспозицию
По окончанию измеренное значение отобразится на дисплее kV/mA
1 цифра kV = сотни
2 цифра = десятки
1 цифра mA = единицы
2 цифра = десятые доли
Например:
kV 06
mA 10
Измеренное значение = 61 kV
Светодиод над кнопкой R будет мигать
Нажать R
Следующее значение kV может быть измерено

Кратковременно нажать Service
Дисплей mA покажет 02 (измерение mA)
Кратковременно нажать Service
Загорятся значения kV/mA
Нажать экспозицию
По окончанию измеренное значение отобразится на дисплее kV/mA
0500 = 10 mA

Кратковременно нажать Service
Дисплей mA покажет 03 (измерение накала)
Кратковременно нажать Service
Загорятся значения kV/mA
Нажать экспозицию
По окончанию измеренное значение отобразится на дисплее kV/mA
0550 при 60kV/10 mA
Заданное значение VH от 0510 до 0590

2. Настроить значения kV
Установочное значение выполняется автоматически в шаге 04 (дисплей mA = 04)
Кратковременно нажать Service
Светодиод над кнопкой Memory будет мигать, дисплей покажет FF

Удаление предыдущих настроек:
Нажать кнопку Memory
Светодиод над кнопкой Memory перестанет мигать
Светодиод над кнопкой R замигает
Нажать кнопку R, светодиод перестанет мигать
Светодиод над кнопкой Service загорится
Дисплей kV/mA покажет 00
Кратковременно нажать Service
Дисплей программ покажет S_1, Дисплей kV покажет 00
Программа готова для автоматической настройки уставок

Выполнение автоматической настройки уставок:
Нажать экспозицию и держать, пока на дисплее kV/mA не появится 1111 и светодиод над кнопкой Memory замигает
Процесс настройки выполнен автоматически

Сохранение установочных значений
Нажать кнопку Memory
Светодиод над кнопкой Memory перестанет мигать
Светодиод над кнопкой R замигает
Нажать кнопку R, светодиод перестанет мигать
Светодиод над кнопкой Service загорится
Нажать Service
Информация об автоматической настройке отображается на дисплее:
Программ: S_1: настройка kV
S_2: mA
S_3: VH
дисплей kV: последовательность настроечных серий в данном шаге

Настройка накала
Выбрать S.05
Кратковременно нажать Service
Дисплей kV покажет 00
Выставить на дисплее 05
Кратковременно нажать Service
Дисплей mA покажет 01
Кратковременно нажать Service дважды
Дисплей mA покажет 02

Автоматическая настройка преднакала выполняется в шаге 02 (дисплей mA = 02)
Не выполняйте этот шаг без прогрева трубы

Кратковременно нажать Service
Дисплей kV/mA покажет FF FF
Светодиод над кнопкой Memory мигает

Удаление предыдущих настроек:
Нажать кнопку Memory
Светодиод над кнопкой R замигает
Нажать кнопку R
Дисплей kV/mA покажет 00 00
Светодиод над кнопкой Service загорится
Кратковременно нажать Service
Дисплей kV/mA покажет 60 10
Программа готова для автоматической настройки уставок

Выполнение автоматической настройки уставок:
Нажать экспозицию и держать, пока на дисплее kV/mA не появится 05 10 — 05 90 и светодиод над кнопкой Memory замигает
Процесс настройки выполнен автоматически

Сохранение установочных значений
Нажать кнопку Memory
Светодиод над кнопкой Memory перестанет мигать
Светодиод над кнопкой R замигает
Нажать кнопку R, светодиод перестанет мигать
Светодиод над кнопкой Service загорится
Нажать Service
Значения сохранены

4. Проверить mA
Выбрать S.04
Кратковременно нажать Service
Дисплей kV покажет 00
Выставить на дисплее 04
Кратковременно нажать Service
Дисплей mA покажет 01
Кратковременно нажать Service дважды
Дисплей mA покажет 02
Кратковременно нажать Service
Дисплей kV/mA загорится
Светодиоды над кнопками пациент загорятся
Выбрать значение kV (например, 60 kV и 10 mA)
Нажать экспозицию
Реальное значение отобразится на дисплее kV/mA
05 00 = 10 mA
После 10 измерений повторите с уставками 66 kV и 10 mA
Максимум 50 измеренных значений могут быть вызваны кнопками «+» и «-»
Значение kV может быть введено после нажатия R

Если измеренное значение mA > уставки на 20% - замените плату DX1
Если измеренное значение mA < уставки на 20% - замените трубу в сборе