AC-14

AC - 14 Нет готовности штатива

Ошибка относится к группе тестов TSTALL2 и проверяется в модуле SNM при подготовке к снимку.

Теоретическое пояснение.

При работе со столом или стойкой снимков (в зависимости от выбранного рабочего места) при подготовке к снимку между блоком управления и штативным устройством происходит обмен сигналами. В конце подготовки к снимку РПУ выдает сигнал включения решетки на выбранном рабочем месте. В ответ от штативного устройства должен прийти сигнал готовности штатива (ответ решетки), который служит сигналом на включение высокого напряжения. Существует программа, контролирующая время, в течение которого следует ожидать сигнач готовности штатива. По истечении этого времени РПУ, если не поступил сигнач на включение высокого напряжения, заканчивает подготовку и программа выдает ошибку АС-14.

Определение.

Ошибка появляется при времени ожидания сигнала готовности штатива более, чем 1000м с.

Возможные причины появления.

- Неисправность штативного устройства.

- Неисправна схема фиксации уровня сигнала "Готовность штатива". Методы устранения.

  - Проверить работоспособность штативного устройства.

  - Проверить правильность работы схемы, собранной на элементах DD8.1, DD8.2, DD8.3, DD7.4 блока комутации 2 и исправность м/с DD19 блока интерфейсов.

Проверка.

Произвести контрольный снимок. Ои1ибка АС-14 не должна больше индицироваться.