ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЛОГИКА СТОЛА

Стол Аполло был разработан с прогрессивным электронным управлением и проверкой электрических цепей управления. Схемотехника управления основана на печатных платах, называющихся:

Al печатная плата ЦПУ (центральное процессорное устройство)

• A2 печатная плата “входов”

• A3 печатная плата “выходов”

• A4 печатная плата “усилитель мощности” двигателей ЭСУ

• A14 печатная плата “пульт управления”

• A15 печатная плата “управление двигателем компрессии”

Легко догадаться о функциях печатных плат, перечисленных выше по их названиям, которые находятся в шкафу управления, кроме печатной платы пульта управления.

Некоторая информация, которая может пригодиться, о характеристиках центрального процессора системы приводится ниже.

A14 печатная плата «Пульт управления» имеет процессор Motorola MC68332

и микросхему памяти EPROM 128K x8.

Работа программы, содержащаяся в данной микросхеме памяти - расшифровывать состояние джойстиков и кнопок, а также посылать эту информацию по шине управления на центральный процессор.

Кроме того, ее работа заключается также в получении от центрального процессора данных состояния графических знаков буквенно-цифровых строк, чтобы отображать их на дисплее.

A1 печатная плата «ЦПУ», также имеет процессор D1 (Motorola MC68332), задача которого действовать как главный процессор, и микросхему памяти E1 (EPROM 512K x8). Содержащаяся в EPROM программа управляет всей функциональной логикой оборудования, включая, как было сказано ранее, ведение диалога с пультом управления.

Также на плате ЦПУ присутствуют:

• флэш-память E3, которая содержит историю предупреждений об опасности и время обработки данных циклов.

• микросхема памяти EEPROM D4, содержит данные настроек оборудования и положения стола, относящиеся к кнопкам выбора режимов “MODE 1-2-3”.

• оперативная память RAM E2, содержит данные даты и времени. Кроме того, данные относительно историй предупреждений об опасности и время обработки данных циклов изначально скопированы в оперативную память RAM, а затем каждые десять минут они передаются во флэш-память.

На печатной плате ЦПУ есть также процессор D12 AT89C2051, который выполняет функции контролера микропроцессора с внутренней микросхемой памяти, содержащей программу последовательного технического надзора, и программу параллельного контроля для каналов, ответственных за перемещения.

Версия программного обеспечения управления оборудованием, содержащаяся в микросхеме памяти на центральном процессоре, высвечивается на дисплее пульта управления в течение трех секунд при включении оборудования.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Включение и последовательность инициализации

При включении на электронные платы ЦПУ (CPU), пульта управления (control desk), плата входов (input) и часть платы выходов (output) подаѐтся питание с трансформатора T2.

На этой стадии главный процессор и контроллер начинают выполнять проверки, которые позволяют убедиться, что все условия необходимые для нормальной работы оборудования в норме.

Если дело обстоит именно так, главный процессор и контроллер после интервала в три секунды активируют реле «готовности» К2, К3 на плате выходов А3.

Нормально разомкнутые контакты этих двух реле соединены последовательно.

Обмотка электромагнитного переключателя K1L прерывается серией контактов этих двух реле.

Когда реле К2, К3 активированы, они позволяют K1L включиться, который, через замыкание своих коммутирующих контактов, подаѐт питание на энергетическую сеть стола.

На этой стадии, начинается процедура инициализации ЭСУ, цель которой переместить внутренний механизм ЭСУ в положение по умолчанию.

Пока это происходит, т.е. с момента, когда энергетическая сеть стола была включена, и механизм ЭСУ принял заданное положение, все перемещения стола отключены, на дисплее пульта управления высветится мигающее сообщение:

«Включение системы. Пожалуйста, подождите»

Когда процесс инициализации успешно завершѐн, сообщение на дисплее пульта управления меняется, после чего высвечиваются данные для активного режима.

На этом этапе возможны все перемещения и функции стола.

Последовательность активации движений

При нажатии на джойстик для активизации перемещения, в его «механизме» одновременно задействуются два микропереключателя.

Первый посылает сигнал активации перемещений по линии шины управления от пульта управления к плате ЦПУ (CPU).

Второй размыкает цепь единичной ошибки (SF-single fault), которая контролируется центральным процессором, либо контроллером.

Если все условия в порядке, процессор активирует схемы управления двигателями.

Как только потенциометр обратной связи начнѐт изменять своѐ сопротивление, он информирует процессор о положении и скорости самого перемещения.

Для того, чтобы указать рабочие условия, все выходы снабжены сигнальными светодиодами, которые светятся, когда активен выходной сигнал (выходной сигнал движения, либо управляющий выходной сигнал для внешнего аксессуара).

Ниже приведена блок-схема, описанных выше последовательностей, которая может быть полезна для объяснения функциональной логики в еще более понятных терминах.

Условия неисправности

Во время работы оборудования могут возникнуть три разных условия неисправной ситуации:

• Неисправность состояния

• Неисправность при эксплуатации

• Неисправность цепи питания.

Эти три разных условия вызывают последствия, которые рассматриваются ниже.

Сигнал неисправности состояния

Во время работы оборудования, неисправность может произойти как в столе, так и в одном из подключенного к нему оборудования.

Если эта неисправность не подвергает риску работу системы: (Например: генератор не готов за установленный срок), несколько перемещений будут заблокированы, о чѐм будет свидетельствовать мерцающее сообщение неисправности, на дисплее пульта управления, сопровождаясь прерывистыми звуковым сигналом.

Чтобы снять сигнал неисправности и возобновить все перемещения, необходимо на пульте управления дважды нажать на себя (вниз) джойстик 49 (RESET).

После первого раза прекратится прерывистый сигнал, после второго - сбросится сообщение неисправности, и восстановятся нормальные условия для работы.

Сигнал неисправности при эксплуатации

Если процессор распознает аварийную ситуацию, которая может подвергнуть опасности работу оборудования, вызванную управлением единичной ошибки или другими компонентами, взаимодействующими с процессором, в этом случае реле готовности обесточиваются, а на дисплее пульта управления высветится сообщение неисправности, сопровождаясь прерывистыми звуковым сигналом.

Это условие нельзя сбросить джойстиком 49 (RESET), так как оно вызвано серьезной ошибкой.

Чтобы снять сигнал тревоги и возобновить перемещения, нужно выключить оборудование.

В случае если, сигнал тревоги не устранится, нужно будет найти причину этой неисправности.

Сигнал неисправности цепи питания

Если перемещение стола или ЭСУ (SFD) по какой-то причине вышло за границу конечного пробега концевого выключателя, определяемая потенциометром, будет получен сигнал о невозможности перемещения.

Это повлечет за собой выключение электромагнитного переключателя K1L и разрыва цепи Х49.1-Х49.2 - контроля включения/выключения питания (А2/X15.10).

Это значит, что центральный процессор выключит реле готовности и контроллер, вызовет прерывистый сигнал тревоги, а на дисплее пульта управления высветится неисправность «080». Следовательно, необходимо будет выключить оборудование, для устранения причины неисправности.

После устранения неисправности, нужно провести процедуру включения оборудования, предварительно выключив питание, чтобы восстановить нормальные условия работы, описанные в соответствующей главе.

ВХОДА/ВЫХОДЫ СКВОЗНОГО СОЕДИНЕНИЯ

Все входящие и выходящие сигналы оборудования, такие как: генератор, телевизионная система, соединены с входами и выходами печатных плат через клеммную колодку «X0». Аппаратные характеристики этих сигналов приводятся ниже.

Сигналы выхода из стола АПОЛЛО

| XO | Разъем | Описание |
| --- | --- | --- |
| 34 | X27 вывод 5 | Цифровая модернизация (с цифр. системой) |
| 37 | X27 вывод 25 | Запрос на рентгеноскопию |
| 38 | X27 вывод 7 | Запрос экспозиции |
| 39 | X27 вывод 26 | Запрос на подготовку |
| 40 | X27 вывод 8 | Запрос цифровой подготовки (ц.с. ДИВА) |
| 41 | X27 вывод 27 | Запрос сделать 2-й снимок |
| 42 | X27 вывод 9 | 1-я скорость томографии |
| 43 | X27 вывод 28 | 2-я скорость томографии |
| 44 | X27 вывод 10 | 7° угол томографии |
| 45 | X27 вывод 29 | 20° угол томографии |
| 46 | X27 вывод 11 | 30° угол томографии |
| 47 | X27 вывод 30 | 45° угол томографии |
| 48 | X27 вывод 12 | Излучение включено без запроса |
| 49 | X27вывод 31 | Ручной/авто режим «кВ» рентгеноскопии |
| 52 | X27 вывод 14 | Шаги ангиографии |
| 53 | X27 вывод 33 | Детектор движения |
| 54 | X27 вывод 15 | Рекурсивный фильтр x0 |
| 55 | X27 вывод 34 | Рекурсивный фильтр x4 |
| 56 | X27 вывод 16 | Рекурсивный фильтр x8 |

Выходной сигнал управления от 1,8 до 6,5 Вольт с максимальным током нагрузки 5 мА постоянного тока - ручного режима «кВ» рентгеноскопии формируется микросхемой TLC271.

| XO | Разъем | Описание |
| --- | --- | --- |
| 59 | X27 вывод 19 | Аналоговый сигнал управления «кВ» ручного режима рентгеноскопии. |

ДОСТУП К КОНФИГУРАЦИИ И ОПИСАНИЕ ГРУПП ДАННЫХ

Все данные, необходимые для конфигурации, работы и регулирования стола АПОЛЛО, включая контрольную сумму, которая обновляется каждый раз при изменении данных, содержатся в микросхеме памяти EEPROM.

При включении, данные сравниваются и проверяются с контрольной суммой данных с теми, которые находятся в данный момент в микросхеме памяти. Если отсутствует соответствие между двумя частями данных, возникает сигнал ошибки 090.

Данные, содержащиеся в микросхеме памяти, подразделены на «группы». Внутри каждой из этих групп может быть до 99 позиционных «ячеек». Ячейка запоминающего устройства задается конфигурацией трех цифр, из которых:

0 00

↓ ↓

Номер группы Позиция ячейки

Чтобы получить доступ только к чтению данных, содержащихся в этих ячейках, будет достаточно установить переключатель из группы DIP переключателей на плате центрального процессора в положение включен (ON).

Для редактирования, т.е. для записи новых данных в ячейки, кроме активации DIP переключателей, нужно ввести код доступа.

В таблице, которая приводится ниже, приводятся подразделения групп данных и их функции, DIP переключатели для активации и коды доступа.

Версия установленного программного обеспечения записанная в микросхему памяти центрального процессора высвечивается на дисплее в течение 3 секунд, каждый раз при включении оборудования:

Версия X.XX DD-MM-YY HH.MM

где:

• Ряд 1 = версия программного обеспечения, также указанная на стикере микросхемы памяти.

• Ряд 2 = дата и время компиляции рабочих файлов.

Таблица, прилагающаяся ниже, показывает комбинации DIP переключателей, коды доступа и функции различных групп.

| Dip перекл. | Код | Группа | Подпрограмма (SUB) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CI | 101 | Регулировка потенциометров |
| 2 | C2 | 201 | Данные настроек оборудования |
| 3 | CI | 301 | Данные настроек управления двигателями, контролируемые ―PDI контроллером |
| 4 | C2 | 711 | Установка «времени» – Сброс ошибок хранящиеся в памяти |
| 1 + 2 | CI | 401 | Настройка параметров оборудования Ход шторок и кассеты |
| 1 + 3 | C3 | 701 | Копирование микросхем памяти |
| 1 + 4 | C2 | 751 | Просмотр истории аварийных сигналов |
| 2 + 3 | C3 | 721 | Тест движений стола и ЭСУ |
| 2 + 4 | C4 | 731 | Функция дистанционного обслуживания |
| 3 + 4 | C4 | 850 | Отображение на дисплее циклов и времени работы стола, а также их сброс. |

Вышеупомянутые группы разделены на позиции.

Функции различных позиций, внутри группы, приводятся ниже

| Группа | Позиция и функция |
| --- | --- |
| Регулировка потенциометров | От 101 до 133 настройки максимальных и минимальных значений потенциометров |
| Данные настроек оборудования | От 201 до 262 типичные настройки, связанные с установкой оборудования |
| Данные настроек управления двигателями, контролируемые PDI контроллером | От 301 до 400 данные настроек для управления двигателями с функцией PDI |
| Установка «Времени» Сброс ошибок хранящиеся в памяти | 711 = отображение на дисплее времени и даты 712 = Установка года 713 = Установка месяца 714 = Установка дня 715 = Установка часа 716 = Установка минуты 717 = Установка секунды 718 = Корректировка часов 719 = Сброс ошибок хранящиеся в памяти |

| Группа | Позиция и функция |
| --- | --- |
| Настройка параметров оборудования Ход (перемещение) шторок и кассеты | От 401 до 686 размеры и настройка хода (перемещения) |
| Копирование микросхем памяти | 701 = копирование с EEPROM в RAM 702 = копирование с RAM в EEPROM |
| Просмотр истории аварийных сигналов | Расширенная диагностика (от 1 до 20) 751 = Индикация позиции и сигналов тревоги Позиционирование ЭСУ и индикация функций 753 = индикация состояния джойстиков 754 = индикация цифровых входов 755 = индикация цифровых выходов Сокращѐнная диагностика (от 21 до 100) 800 = индикация состояний сигналов тревоги (2 сигнала) |
| Тест движений стола и ЭСУ | 721 = Выбор теста наработки на отказ 722 = Тестовое испытание ЭСУ 723 = Тестовое испытание стола |
| Функция дистанционного обслуж-я | 731 = Функция дистанционного обслуживания |
| Отображение на дисплее и сброс циклов и времени работы стола. | 850 = индикация времени рабочих циклов 851 = индикация времени рабочих циклов 852 = индикация времени рабочих циклов От 853 до 867 сброс циклов – одну область за раз |

ГРУППА 100, ДОСТУП И РЕГУЛИРОВКА ДАННЫХ

Для доступа к данным, содержащимся в группе 100 необходимо выполнить следующие действия:

♦ Чтение данных

1. При выключенном оборудовании, переведите переключатель «1» из группы DIP переключателей, расположенных на печатной плате «А1 CPU PCB», в положение «ON».

1. Включите оборудование. На дисплее пульта управления будет высвечиваться следующая информация:

101 (369) - 40.0° 2090/4096

Angulation min (head side)

(Угол наклона колонны R-излучателя минимум (сторона головы пациента-левая))

где:

101 = номер группы и положения

(369) = значение, хранящееся в памяти на данный момент

-40.0° = положение, которое должно быть достигнуто,

соответствуя минимальному значению 2090/ = текущее значение потенциометра, выраженное

на шкале с максимальным значением 4096 Angulation (угол наклона)... = краткое описание функции выбранной ячейки

Следующая информация указывает ячейки, относящихся только к регулировке движений шторок коллиматора (от 117 до 122 включительно):

117 (492) 1178 mm 000 mm 2090/4096

Collimator width min (closed)

(Коллимация (диафрагмирование) ширины минимум (закрытый))

где:

117 = номер группы и положения

(492) = значение, хранящееся в памяти на данный момент

1178 mm = текущее положение SID

000 mm = заданное положение

2090/ = текущее значение потенциометров, выраженное

на шкале с максимальным значением 4096 Collimator... = краткое описание функции выбранной

ячейки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Во время регулировки значение SID должно быть 980 мм. Если значение другое, то при нажатии на кнопку MODE2 - сохранение значения, значение не будет записываться в память, а на дисплее высветиться сообщение сигнала тревоги «088 Wrong SID» (088 неправильное SID)

Значение заданного положения меняется, когда изменяется SID, поэтому значение SID является верным, только тогда когда оно 980 мм. Это значение важно для точного измерения размера, которое должны иметь рентгеновское и световое поля на уровне деки стола.

3. Нажав на кнопки MODE3 и TEST соответственно можно изменять позиции ячеек памяти в сторону увеличения и уменьшения, которые высвечиваются на дисплее. Как было ранее сказано, на данном этапе невозможно отредактировать установки или совершить перемещения механизмов.

♦ Редактирование данных

1. Нажмите кнопку MODE1 и удерживайте еѐ в течении 1 сек. После этого на дисплее высветится:

002 0000

Key in access code

где:

002 = номер позиции для ввода кодов доступа

0000 = положение для кода доступа.

2. Нажмите кнопку MODE2. На дисплее высветится мерцающее сообщение CORR, которое будет означать, что можно вводить код доступа.

3. Введите код, относительно выбранной Вами группы данных (смотрите главу 6) с помощью кнопок, расположенных на пульте управления, которые, при выбранных обстоятельствах, становятся номерами в соответствии с нижеследующей схемой.

Вводимые цифры будут перемещаться в отведѐнной области центра экрана дисплея справа на лево.

Нажмите кнопку M0DE2 для подтверждения.

Если кнопка подтверждения не будет нажата в течение 15 сек. со времени введения последней цифры, мерцающее сообщение CORR исчезнет, а информация, высвечиваемая на дисплее, вернѐтся в исходное состояние для перебора ячеек памяти.

Однако, если кнопка подтверждения нажата в течение отведенного времени, на дисплее появится сообщение:

Access to groups 101 - 301 – 401

(Доступ к группе 101-301—401)

Которое означает, что можно войти в группы 100-300-400

Если код введен неправильно, на экране появляется другое сообщение:

Code incorrect: access denied

(Код неверный: доступ запрещен)

В этом случае, операции по вводу кода доступа нужно повторить, начиная с пункта 2.

5. Если код введен правильно, нажмите и удерживайте кнопку MODE1 в течение 1 сек. Состояние дисплея вернѐтся в положение группы 100, оставленной при входе в позицию 002.

Регулировка потенциометров

в столе Аполло всѐ управление собственными движениями контролируется потенциометрами обратной связи.

Эти потенциометры должны быть отрегулированы, т.е. максимальные и минимальные значения опорных напряжений должны храниться в соответствующих ячейках микросхемы памяти. На данном этапе можно отредактировать данные ячеек, составляющих эту группу.

Используя джойстик управления перемещения компрессионного устройства, можно произвести регулировки потенциометров. В этой программе используется только этот джойстик (кроме регулировки перемещения приводов Middle beem, Main beem и коллиматора, как будет далее описано), а управление конкретного двигателя будет зависеть от установленной (выбранной) ячейки.

Если джойстик нажать вверх (от себя), направление выбранного перемещения будет направлено в сторону максимума, а величина потенциометра, высвечивающаяся на дисплее, будет увеличиваться.

Если джойстик нажать вниз (к себе), направление движения будет противоположным, в сторону минимума, т.е. величина потенциометра уменьшится.

В настройках программного обеспечения, при выполнении регулировки потенциометров скорость перемещений установлена постоянная и не может быть изменена.

После выполнения регулировки, для сохранения нового значения потенциометра необходимо нажать кнопку MODE2.

После чего на дисплее в течение 3 секунд будет высвечиваться сообщение:

**** ACCEPTED ****

(ПРИНЯТО)

подтверждающее, что сохранение прошло успешно.

В то же время, рядом с номером группы, значения данных положения (в скобках), хранящиеся в памяти будут обновлены.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Во время фазы регулировки программа защиты от столкновений не активирована. Поэтому, прежде чем выполнить какое-либо перемещение, убедитесь, что нет никакого риска столкновения.

К тому же программа слежения в данном случае не активна.

Если установленный лимит движений будет превышен, оборудование достигнет аварийного концевого выключателя и произойдет остановка

Данные ячеек и список

Ограничение движений установлено по умолчанию во время испытаний оборудования на производстве.

Это ограничение высвечивается на дисплее, в зависимости от выбранной ячейки. Можно изменить это ограничение путем изменения данных в ячейках группы 400, но на практике эта операция никогда не выполняется. Фактически, это меняет функциональные характеристики стола. Более того, для обеспечения максимальной безопасности, также в случаях неисправностей электронного контроля перемещений, имеются аппаратные аварийные концевые выключатели, которые располагаются так, чтобы сработать, если программа слежения не прекращает перемещение. Эти положения прерывают электроснабжение аппаратных схем (они определяют отключение электромагнитного переключателя K1L). Таким образом, любое изменение ограничения хода также вызывает механическое перепозиционирование этих переключателей.

В следующей таблице указаны функции ячеек группы 100.

| Ячейк | Движение | Направление джойстика | Значение | Направление движений | Установки по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | Угол наклона | ВНИЗ | min | Против час. стрелки | -40.0° |
| 102 | Угол наклона | ВВЕРХ | max | По часовой стрелке | +40.0° |
| 103 | ЭСУ | ВНИЗ | min | Влево | -800 мм |
| 104 | ЭСУ | ВВЕРХ | max | Вправо | +800 мм |
| 105 | Привод Main Beem | ВНИЗ | min | Обратный ход/ уменьшение | 135 мм |
| 106 | Привод Main Beem | ВВЕРХ | max | Прямой ход/ увеличение | 683 мм |
| 107 | Привод Midle Beem | ВНИЗ | min | Обратный ход/ уменьшение | 135 мм |
| 108 | Привод Midle Beem | ВВЕРХ | max | Прямой ход/ увеличение | 740 мм |
| 111 | Поперечное перемещение деки | ВНИЗ | min | Внутренняя сторона стола | -160 мм |
| 112 | Поперечное перемещение деки | ВВЕРХ | max | Внешняя сторона стола | + 160 мм |
| 113 | SID | ВНИЗ | min | ВНИЗ | 1016 мм |
| 114 | SID | ВВЕРХ | max | ВВЕРХ | 1516 мм |
| 117 | Коллимация ширины | ВНИЗ | min | Закрыть шторки | 000 мм |
| 118 | Коллимация ширины | ВВЕРХ | max | Открыть шторки | 490 мм |
| 119 | Коллимация высоты | ВНИЗ | min | Закрыть шторки | 000 мм |
| 120 | Коллимация высоты | ВВЕРХ | max | Открыть шторки | 490 мм |

| № Ячейк | Движение | Напрвление джойстика | Значение | Напрвление движений | Установки по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121 | Ирисовая коллимация (опция) | ВНИЗ | min | Закрыть шторки | 102 мм |
| 122 | Ирисовая коллимация (опция) | ВВЕРХ | max | Открыть шторки | 600 мм |
| 123 | Компрессион-ный тубус | ВНИЗ/ВВЕРХ | min | Опустить/Поднять | 00.0 кг |
| 124 | Компрессион-ный тубус | ВНИЗ/ВВЕРХ | max | Опустить/Поднять | 15.5 кг |
| 125 | Отсеивающий растр | ВНИЗ | min | Направление исходного положения | 000 мм |
| 126 | Отсеивающий растр | ВВЕРХ | max | Направление рентгеновского поля | 560 мм |
| 127 | Захват кассеты | ВНИЗ | min | Закрывается | 146 мм |
| 128 | Захват кассеты | ВВЕРХ | max | Открывается | 463 мм |
| 129 | Деление кассеты | ВНИЗ | min | В лево (сторона головы пациента) | -65.0 мм |
| 130 | Деление кассеты | ВВЕРХ | max | В право (сторона ног пациента) | +65.0 мм |
| 131 | Шторки ЭСУ | ВНИЗ | min | В направлении открытия | 000.0 мм |
| 132 | Шторки ЭСУ | ВВЕРХ | max | В направлении перекрытия (деления) | 455.0 мм |
| 133 | Опция Лифт ЭОП | ВНИЗ/ВВЕРХ | min/ maх | Опустить/Поднять | Переключатель верх/низ – вкл. |

Как было сказано ранее, минимальные и максимальные значения установок по умолчанию, которые должны быть достигнуты при перемещениии, высвечивается на дисплее. Как только при перемещении будет тостигнуто положение (установки по умолчанию), потенциометр должен показать следующие значения (допуск погрешности может быть до 100 единиц), как показано в следующей таблице.

Если этого не происходит при достижении требуемого по умолчанию положения, в этом случае необходимо: освободить от передачи с шестерней потенциометр, привести с помощью управления через джойстик компрессии перемещение в требуемое положение. Затем провернуть потенциометр, пока не достигнете указанного значения. Зафиксируйте потенциометр и сохраните значение в памяти.

Соответствие этому значению позволяет удостовериться, что потенциометр используется в центральной рабочей зоне и не поврежден механически (в результате положения, которое ведет к превышению механической остановки). Это позволит избежать приближения к ограничению, которое часто оказывается критическим. Что касается положения, требующегося для выполнения настроек минимального и максимального положения, то на следующих нескольких страницах будет показано при помощи рисунков и описаний, как измерить требующееся значение, которое нужно достигнуть.

В некоторых случаях показания в последней колонке следующей таблицы могут отличатся от измерений высвечиваемых на дисплее пульта управления. Причина в том, что указанная величина – результат программных вычислений, которые производились исходя из положений стола. Но, в некоторых случаях, затруднительно и сложно прийти к этим вычислениям на практике. Вот почему, кроме указанных,, были выбраны другие значения, чтобы сделать калибровку более легкой.

| Ячейк | Движение | Направление джойстика | Значение | Направление движений | Значение потенциометра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | Угол наклона | ВНИЗ | min | Против час. стрелки | примерно 334 |
| 102 | Угол наклона | ВВЕРХ | max | По часовой стрелке | примерно 3762 |
| 103 | ЭСУ | ВНИЗ | min | Влево | примерно 117 |
| 104 | ЭСУ | ВВЕРХ | max | Вправо | примерно 3979 |
| 105 | Привод Main Beem | ВНИЗ | min | Обратный ход/ уменьшение | примерно 575 |
| 106 | Привод Main Beem | ВВЕРХ | max | Прямой ход/ увеличение | примерно3520 |
| 107 | Привод Midle Beem | ВНИЗ | min | Обратный ход/ уменьшение | примерно 380 |
| 108 | Привод Midle Beem | ВВЕРХ | max | Прямой ход/ увеличение | примерно 3715 |
| 111 | Поперечное перемещение деки | ВНИЗ | min | Внутренняя сторона стола | примерно 232 |
| 112 | Поперечное перемещение деки | ВВЕРХ | max | Внешняя сторона стола | примерно 3863 |
| 113 | SID | ВНИЗ | min | ВНИЗ | примерно 341 |
| 114 | SID | ВВЕРХ | max | ВВЕРХ | примерно 3754 |
| 117 | Коллимация ширины | ВНИЗ | min | Закрыть шторки | примерно 790 |
| 118 | Коллимация ширины | ВВЕРХ | max | Открыть шторки | примерно 3160 |
| 119 | Коллимация высоты | ВНИЗ | min | Закрыть шторки | примерно 880 |
| 120 | Коллимация высоты | ВВЕРХ | max | Открыть шторки | примерно 3050 |
| 121 | Ирисовая коллимация (опция) | ВНИЗ | min | Закрыть шторки | примерно 950 |
| 122 | Ирисовая коллимация (опция) | ВВЕРХ | max | Открыть шторки | примерно 3370 |
| 123 | Компрессион-ный тубус | ВНИЗ/ВВЕРХ | min | Опустить/Поднять | примерно 1880 |
| 124 | Компрессион-ный тубус | ВНИЗ/ВВЕРХ | max | Опустить/Поднять | примерно 3520 |
| 125 | Отсеивающий растр | ВНИЗ | min | Направление исходного положения | примерно 205 |
| 126 | Отсеивающий растр | ВВЕРХ | max | Направление рентгеновского поля | примерно 3710 |
| 127 | Захват кассеты | ВНИЗ | min | Закрывается | примерно 360 |
| 128 | Захват кассеты | ВВЕРХ | max | Открывается | примерно 3730 |

| 2 129 | Деление кассеты | ВНИЗ | min | В лево (сторона головы пациента) | примерно 1430 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ячейк | Движение | Направление джойстика | Значение | Направление движений | Значение потенциометра |
| 130 | Деление кассеты | ВВЕРХ | max | В право (сторона ног пациента) | примерно 2640 |
| 131 | Шторки ЭСУ | ВНИЗ | min | В направлении открытия | примерно 330 |
| 132 | Шторки ЭСУ | ВВЕРХ | max | В направлении перекрытия (деления) | примерно 3740 |

Ъ

Рис. Регулировка потенциометра угла наклона колонны (ячейки 101-102).

Регулировка потенциометра перемещения ЭСУ (ячейки 103 - 104)

Прежде чем начать регулировку этого перемещения, вы должны:

1. Перевести стол в горизонтальное положение с подъемом выше минимального положения. Это гарантирует, что при большем перемещении ЭСУ не возникнет риска столкновения между ЭОП и полом.

2. Снимите с левой стороны ЭСУ защитный кожух.

3. Снимите с левой стороны основной станины пластиковый защитный короб.

Выберите ячейку 103.

Переместите ЭСУ в левое положение (сторона головы), до достижения расстояния 52 мм от левого края верхней «балки» основной станины до левого края кронштейна ЭСУ.

Сохраните «минимальное» значение потенциометра для ячейки 103.

Выберите ячейку 104.

Переместите ЭСУ в правое положение (сторона ног), до достижения расстояния 1652 мм от левого края верхней «балки» основной станины до левого края кронштейна ЭСУ.

Сохраните «максимальное» значение потенциометра для ячейки 104.

Рис.Регулировка потенциометра перемещения ЭСУ (ячейки 103-104)

Регулировка потенциометров приводов станины MAIN и MIDLE BEAM (ячейки 105 - 108)

При выборе ячейки перемещения ―основного‖ (main beam) привода станины, как и для всех регулировок, перемещение осуществляется джойстиком компрессора. Так как при перемещении только привода Main Beam невозможно достичь некоторых положений, можно также активировать перемещения привода Middle Meam при помощи джойстика SID.

Перемещения не могут происходить одновременно, активация одного джойстика исключает активацию другого.

Для регулировки минимального положения приводов Main Beam и Middle Beam нужно снять нижний короб с двигателя угла наклона колонны, а если установлен ЭОП более 9‖(дюймов) то и его.

Выберите ячейку 107, переведите станину Middle Beam в горизонтальное положение, контролируя положение горизонта по уровню. Эту процедуру нужно выполнять аккуратно во избежание наезда на концевой выключатель. После достижения минимальное положение станины Middle Beam сохраните значения (потенциометра) в пямять.

Рис.Минимальное (горизонтальное) положение Middle Beam станины (ячейка 107).

На данном этапе не меняя положения балки Middle Beam, опустите ―основную Main Beam балку горизонтально, контролируя еѐ положение по уровню (Рис 7-4). Выберите ячейку 105 и сохраните в памяти минимальное значение потенциометра привода Main Beam.

Рис. Минимальное положение балки привода Main Beam (ячейка 105)

Затем, контролируя положение по уровню, установите ―основной‖ Main Beam привод на максимальное положение, пока еѐ балка не будет перпендикулярна основанию (Рис.7-5); выберите ячейку 106 и сохраните в память максимальное значение потенциометра привода Main Beam

Рис. Максимальное положение ―основного привода Main Beam (ячейка 106)

Предупреждение:

Во время фазы регулировки приводов станины, существуют опасные ситуации, которые могут привести к повреждению оборудования.

Фактически, комбинация перемещений приводов Main Beam и Middle Beam, проведенных неправильно, может вызвать столкновение между конструкцией приводов; либо столкновение двигателя Main Beam привода с конструкцией Middle Beam. Если в первом случае оборудование будет защищено от столкновения предохранительным ―концевым‖ выключателем, то во втором случае ошибка маневрирования может вызвать непоправимое повреждение двигателя Main Beam привода. Таким образом, принципиальным является, уделяя внимание перемещениям до и во время их активации, следовать нижеследующей инструкции.

На данном этапе опустите привод Main Beam к основанию станины, пока выдвижной механизм привода не достигнет 430 мм (Рис. 7-6), между крайним ограничением силового привода и верхним краем выдвижного механизма привода.

Выберите ячейку 108, поднимите привод Middle Beam до максимума, пока он не будет перпендикулярен основанию станины, используя уровень для определения вертикального положения. После в ячейке 108 сохраните в память максимальное значение потенциометра балки Middle Beam.

Рис.Максимальное положение привода Middle Beam (ячейка 108)

Регулировка потенциометра поперечного перемещения деки стола (ячейки 111 -112)

Снимите пластиковый кожух с левой стороны верхней балки Main Beam.

Выберите ячейку 111.

С помощью джойстика компрессора установите деку стола в положение равное минимальному расстоянию 270 мм от края ―дюралевого‖ крепления кронштейна деки до края позиционирующего выдвижного механизма кронштейна деки.

Сохраните минимальное значение в ячейке 111.

Переместите деку стола в максимальное положение равное 590 мм между теми же позициями, что были использованы для минимума. Сохраните максимальное значение в ячейке 112.

Рис. Регулировка потенциометра поперечного перемещения деки стола

(ячейки 111-112)

Регулировка потенциометра SID (ячейки113-114)

Снимите задний пластиковый короб с выдвижного механизма (SID) колонны.

Выберите ячейку 113.

С помощью джойстика компрессора установите выдвижной механизм колонны, держащий кронштейн ―R‖- трубки в минимальное положение, которое находится между верхней поверхностью выдвижного механизма и верхним краем стенки поворотной колонны. Искомая высота должна составлять 42 мм.

Сохраните минимальное значение потенциометра в ячейке 113.

Переместите выдвижной механизм колонны, держащий кронштейн ―R‖- трубки в максимальное положение равное 542 мм между теми же позициями, что были использованы для минимума.

Сохраните максимальное значение потенциометра в ячейке 114.

Рис.Регулировка потенциометра SID (ячейки 113-114)

7.1.7 Регулировка потенциометра ширины диафрагмы коллиматора

(ячейки 117-118)

Ограничение ширины диафрагмы коллиматора означает ограничение рентгеновского и светового полей относительно левой и правой сторон от пациента.

Используя джойстик SID установите фокусное расстояние, равным 980 мм, которое должно быть обязательным (индикация на дисплее пульта). Эта функция джойстика во время регулировки потенциометров коллиматора работает только, когда выбраны ячейки с 117 по 122.

Выберите ячейку 117 и, пользуясь джойстиком компрессора, закрывайте шторки коллиматора, пока не будет достигнуто максимальное их закрытие, которое можно определить путем измерения светового поля, отраженного на деке стола.

Сохраните в память ячейки 117 минимальное значение потенциометра ширины диафрагмы.

Высвечиваемый размер светового поля может меняться в зависимости от фокусного расстояния.

Повторите описанные действия, для регулировки максимальной ширины ―светового‖ поля, которые нужно будет сохранить в ячейке 118.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Всегда сначала должно быть настроено минимальное значение потенциометра, а только после максимальное. В противном случае появится сигнал тревоги «089: Минимум не был настроен».

Когда выбраны ячейки 117 по 122, подсветка коллиматора включится автоматически, при нажатии джойстика перемещения шторок коллиматора.

Рис.Регулировка потенциометра ширины диафрагмы коллиматора

(ячейки 117-118).

Регулировка потенциометра высоты диафрагмы коллиматора (ячейки 119-120)

Ограничение высоты диафрагмы коллиматора означает ограничение рентгеновского и светового полей относительно головы (левая сторона деки) и ног (правой стороны деки) пациента.

Используя джойстик SID установите фокусное расстояние, равным 980 мм, которое должно быть обязательным (индикация на дисплее пульта). Эта функция джойстика во время регулировки потенциометров коллиматора работает только, когда выбраны ячейки с 117 по 122.

Выберите ячейку 119 и, пользуясь джойстиком компрессора, закрывайте шторки коллиматора, пока не будет достигнуто максимальное их закрытие, которое можно определить путем измерения светового поля, отраженного на деке стола.

Сохраните в память ячейки 119 минимальное значение потенциометра высоты диафрагмы.

Высвечиваемый размер светового поля может меняться в зависимости от фокусного расстояния.

Повторите описанные действия, для регулировки максимальной высоты ―светового‖ поля, которые нужно будет сохранить в ячейке 120.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Всегда сначала должно быть настроено минимальное значение потенциометра, а только после максимальное. В противном случае появится сигнал тревоги «089: Минимум не был настроен».

Когда выбраны ячейки 117 по 122, подсветка коллиматора включится автоматически, при нажатии джойстика перемещения шторок коллиматора

Рис. Регулировка потенциометра высоты диафрагмы коллиматора

(ячейки 119-120).

Регулировка потенциометра коллиматора с ирисовой диафрагмой - опция (ячейки 121 - 122)

Регулировка потенциометров коллиматора с ирисовой диафрагмой аналогична регулировке потенциометров коллиматора с прямоугольными шторками, только в ячейках 121-122.

Регулировка потенциометра с ирисовой диафрагмой

(ячейки 121-122)

Регулировка потенциометра компрессии (ячейки 123-124)

Для выполнения этой настройки требуется компрессионный динамометр с диапазоном 0 до 20 кг.

Переместите стол в центральное положение и установите на него динамометр. Минимальная компрессия должна быть настроена без применения нагрузки на компрессионный тубус, сохраните значение в ячейке 123.

С помощью джойстика компрессии опускайте тубус вниз, пока динамометр не покажет силу компрессии в 15.5 кг, сохраните значение в ячейке 124.

Регулировка потенциометра отсеивающего растра (ячейки 125 - 126)

Перед началом работ по регулировке потенциометра перемещения отсеивающего растра (решѐтки) необходимо снять верхний пластиковый короб с ЭСУ.

Выберите ячейку 125.

С помощью джойстика компрессии передвиньте рамку с отсеивающим растром в минимальное положение (паркинг), которое находится между меткой центра решѐтки (grid centre) и центральной меткой (выемкой) на боковых стенках ЭСУ.

Перемещение отсеивающего растра в положение паркинг от центральной метки ЭСУ до центра решѐтки должно составлять 460 мм.

Сохраните в ячейке 125 минимальное значение.

Выберите ячейку 126.

Переместите с помощью джойстика компрессии рамку с отсеивающим растром на максимальное положение, которое должно составлять 50 мм от центральной метки ЭСУ в сторону слота загрузки кассеты.

Сохраните в ячейке 126 максимальное значение.

Рис.Регулировка потенциометра отсеивающего растра (ячейки 125 -126)