ПРОВЕРКА НАСТРОЙКИ КОНТРОЛЛЕРА СУХОЖАРОВОЙ КАМЕРЫ BINDER С ТРЕУГОЛЬНЫМ                 КОНТРОЛЛЕРОМ RЗ (RЗ.1) И ВОЗВРАТ К НАЧАЛЬНОЙ КАЛИБРОВКЕ

(без применения поверочного электронного термометра)

1. Проверьте плотность прижима дверной прокладки и закройте вентиляционную створку. Проверьте установку показаний в градусах Цельсия (не Фаренгейта!). Проверьте установку максимальной скорости нагрева (гASd = «0»), чем больше это число (до «9»), тем медленнее нагрев камеры.

Включите камеру, в режиме индикации текущей температуры нажмите одновременно и удерживайте 5 с кнопки «стрелка вверх» и «стрелка вниз». Появится надпись «С211 », чередующаяся с числом «0». Если число отлично от «0», то стрелками «вверх» или «вниз» установите «0».

Установка любого числа или символа в любых режимах занимает 2 с (в течение которых нельзя переходить к другим настройкам), после чего показания кратковременно «мигают», что свидетельствует о запоминании нового введённого значения.

2. Нажмите кратковременно на верхнюю кнопку Х / W. Появится надпись «С212», чередующаяся с числом, равным температуре, при которой проводилась предыдущая калибровка (например, 150), или число, ошибочное введённое кем-либо. Стрелками «вверх» или «вниз» установите число, равное «0». Показания «мигнут», И затем появится число «100». Затем перейдите в нормальный режим, нажав кнопку Х / W

З. Установите температуру SP=180 градусов, поместите в камеру контрольные индикаторные полоски из проверенной партии и проведите стерилизацию 1 час для модели FED в режиме работы таймера «1», отсчитывающего время только после достижения заданной температуры (прибавив 40 мин прогрева пустой камеры для моделей FD, ЕD).

4. Если полоски указывают на недостаточный нагрев камеры, то следует провести калибровку. Если после нескольких калибровок камера не набирает нужную температуру, то, вероятно, вышел из строя датчик температуры Pt100 (заказать у 000 «МК ВИТА-ПУЛ»). Также косвенно на неисправность датчика указывают быстрые и\или хаотично изменяющиеся показания температуры на дисплее камеры, могущие проявиться не сразу, а после прогрева до 90-150 градусов.

КАЛИБРОВКА СУХОЖАРОВОЙ КАМЕРЫ BINDER С ТРЕУГОЛЬНЫМ КОНТРОЛЛЕРОМ RЗ (R3.1)

1. Проверьте плотность прижима дверной прокладки и закройте вентиляционную створку. Проверьте установку показаний в градусах Цельсия (не Фаренгейта!). Проверьте установку максимальной скорости нагрева (гASd = «0»), чем больше это число (до «9»), тем медленнее нагрев камеры. Поместите измерительную термопару в центр камеры и закройте дверь.

2. Включите камеру, установите SP=180 градусов и прогрейте камеру до достижения установившихся показаний на дисплеях камеры и электронного термометра.

3. Нажмите одновременно и удерживайте 5 с кнопки «стрелка вверх» и «стрелка вниз». Появится надпись «С211 », чередующаяся с числом «0». Если число отлично от «0», то стрелками «вверх» или «вниз» установите «0».

Установка любого числа или символа в любых режимах занимает 2 с (в течение которых нельзя переходить к другим настройкам), после чего показания кратковременно «мигают», что свидетельствует о запоминании нового введённого значения.

4. Нажмите кратковременно на верхнюю кнопку Х / W. Появится надпись «С212», чередующаяся с числом, равным температуре, при которой проводилась предыдущая калибровка (например, 150), или число, ошибочное введённое кем-либо. Стрелками «вверх» или «вниз» установите число, равное «0». Показания «мигнут», И затем появится число «100» (возврат к начальной настройке контроллера).

Затем стрелками «вверх» или «вниз» установите число, равное температуре, отображаемой электронным термометром с термопарой в данный момент. Подождите 2 с, показания «мигнут» (Т.е. новое число будет запомнено), затем перейдите в нормальный режим, нажав кнопку Х / W.

5. Снова дождитесь достижения установившихся показаний на дисплеях камеры и электронного термометра (это может занять 15-30 мин). Если разница в показаниях отличается более чем на 1 градус, то повторите П.3, 4, 5 до получения равенства показаний электронного термометра и дисплея камеры в П.5.