# Особенности установки Camelia + FGT

С прилагаемого к камере диска установить FGT (обязательно, т.к. содержит необходимые файлы)  и CommCam (если нужно) соответствующие операционной системе. Файлы, которые будут нужны, по умолчанию устанавливаются в C:\Program Files\ATMEL\FGTxxx.

- Установить оборудование в компьютер, подключить камеру к последовательному порту и к фреймграбберу (вход Trigger/ITC камеры требует LVDS сигнала, TTL сигнал с контроллера использовать нельзя). После включения питания указать мастеру добавления нового оборудования файл fgt.inf из каталога C:\Program Files\ATMEL\FGTxxx. Таким образом будет установлен драйвер fgt.sys для фреймграббера.

- После установки драйвера можно попробовать используя CommCam и FGT получить изображение.

- Установить Fluoro. Скопировать в каталог Fluoro файлы AxATFG.dll (компонент фреймграббера для Fluoro), CamMgr.exe (используется для настройки и калибровки) и Camelia.xml (описывает свойства камеры Camelia 4M). . Скопировать также в каталог Fluoro файл fgt.dll из C:\Program Files\ATMEL\FGTxxx. Зарегистрировать компонент AxATFG.dll с помощью RegSvr32.exe.

- Запустить CamMgr. Из меню выбрать Device/Setup, в появившемся диалоге нажать New. Указать псевдоним устройства, например, Camlia. Указать файл профиля камеры с полным путём, например, C:\Program Files\Fluoro\Camelia.xml (можно воспользоваться кнопкой Browse для поиска файла). Указать номер камеры (написан на её заднице, нужен для правильной работы калибровки-коррекции), например, 02310668. Указать номер COM-порта (кнопка Setup в данной версии не работает). Нажать Ok – теперь у нас есть устройство, которое может использовать CamMgr, AxATFG, а, следовательно, и Fluoro (устройство запоминается в HKLM\SOFTWARE\Ax\ATFG\1.0\Devices, здесь можно вручную подкорректировать, например таймауты COM-порта). Убедится, что свежеиспечённое устройство выбрано в списке, и закрыть основной диалог. Справа в окне программы будут отображены основные свойства камеры (берутся из Camelia.xml). Попробовать получить изображение (Device/Start).

- Откалибровать камеру, для чего использовать Device/Calibrate. Сначала калибруются дефектные пиксели по равномерному серому изображению, затем нелинейность яркости (можно просто закрыть объектив), затем – нелинейность контраста (изображение должно быть светлым, но не перебитым). Рекомендую пользоваться диафрагмой камеры для получения нужного изображения. Данные, полученные в результате калибровки, сохраняются в каталоге Fluoro (там же, где находится файл Camelia.xml).

- Запустить Fluoro и помочь ей найти фреймграббер. Если до этого использовался другой компонент фреймграббера, то предварительно рекомендуется стереть HKCU\Software\Ax\Fluoro\2.0\Grabber.

- Получить изображение. Обрезать и настроить сшивку как обычно.

Важно: файлы AxATFG.dll, CamMgr.exe, fgt.dll, Camelia.xml, а также файлы, получающиеся в результате калибровки, должны находится в одном каталоге (Fluoro).

# Известные проблемы.

- Ошибка типа “Камера не отвечает” может появляться иногда при старте Fluoro. Нужно перезапустить Fluoro, если подключение камеры к порту и источнику питания не вызывает сомнений.

- При скудном сюжете во всех 4-х квадрантах сшивка может работать более минуты. Рекомендую дождаться, хотя можно выйти из программы.

- Камера очень чувствительная, сильный блюминг, неубираемый встроенным параметром.