РУЧНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ГЕНЕРАТОРА «МАГНУМ»

*GENERATOR  SETUP*

v

*GEN CONFIGURATION*

v

*TUBE SELECTION*

TUBE 1

Кнопка «TUBE 1»                                  *TUBE 1 SELECTION*

Выводится библиотека трубок

Кнопка  «RTM782HS 0.6/1.2»    *TUBE 1 : RTM782HS 0.6/1.2  12град.  REV 1.1*

| параметр | значение | варианты | комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| TUBE SPEED | DUAL | LOW, HIGH, DUAL | скорость вращ. анода |
| MAX SF KW LS | 20.1 |  | мощность МФ на 3000 об/мин |
| MAX LF KW LS | 50.2 |  | мощность БФ на 3000 об/мин |
| MAX KV | 150 |  | максимальное анодное напряжение |
| MAX SF KW HS | 32.1 |  | мощность МФ на 9000 об/мин |
| MAX LF KW HS | 77.4 |  | мощность БФ на 9000 об/мин |
| >> |  |  |  |
| MAX SF MA | 320 |  | макс. анодный ток МФ |
| ANODE HU WARNING | 80% |  | сообщение о разогреве анода |
| ANODE HU LIMIT | 90% |  | блокировка снимка по темп. анода |
| >> |  |  |  |
| SF STANDBY | 2.2A |  | ток накала МФ в деж. режиме |
| LF STANDBY | 2.2A |  | ток накала БФ в деж. режиме |
| SF MAX | 5.4A |  | максимальный ток накала МФ |
| LF MAX | 5.4A |  | максимальный ток накала БФ |
| FIL BOOST | 220ms |  | время форсирования накала |
| FIL PREHEAT | 780ms |  | время разогрева катода (задержка снимка по накалу) |

RETURN

RETURN

*GEN CONFIGURATION*

v

*GENERATOR LIMINS*

| параметр | значение | варианты | комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| MAX KW | 50 |  | макс. мощность |
| MAX mA | 630 |  | макс. анодный ток |
| MIN mA | 10 |  | мин. анодный ток |
| MAX mAs | 630 |  | макс. экспозиция |