Глава

# Поиск неисправностей и диагностика, Сообщения об ошибках

Таблица 7.1.	Описание сообщений об ошибках

| Сообщение об ошибке | Описание |
| --- | --- |
| OVERCURRENT MULTIPLIER TUBE | Превышение тока трубки фотоумножителя АКЭ |
| K51: OVERCURRENT CATHODE | Превышение тока катода |
| K52: OVERCURRENT ANODE | Превышение тока анода |
| UNEXPECTED RADIATION | Излучение после окончания экспозиции |
| FILAMENT OVERCURRENT | Ток накала превышает 5.9 A (реле K2 на плате накала) |
| SAFETY TIMER | Экспозиция прервана таймером, превышение времени экспозиции |
| TIME LIMIT FALLING LOAD | Экспозиция прервана, время экспозиции превышает 6.4 sec |
| OVER kV DETECTED | Превышение напряжения 150 kV + 10% |
| K53: SAFETY RELAY | Срабатывание реле безопасности (K53) |
| REGIST. ERROR mP DESK-CONTR. | Аппаратная ошибка в ЦПУ пульта |
| RAM ERROR mP DESK-CONTR. | Аппаратная ошибка в RAM пульта |
| REGISTER ERROR, mP-GENERATOR | Аппаратная ошибка в ЦПУ генератора |
| RAM ERROR, mP-GENERATOR | Аппаратная ошибка в RAM генератора |
| PROGRAM CHCKCOND | Ошибка в программе |
| NO RADIATION AT 50% kV | Нет излучения и нет уровня высокого, достигающего 50% kV |
| CAMERA OFF | TV камера выключена |
| DATA TRANSFER GEN.  DESK-C. | Неисправность при передаче данных от генератора к пульту |
| DATA TRANSFER DESK-C.  GEN. | Неисправность при передаче данных от пульта к генератору |
| +/- 15V SUPPLY | +/- 15V напряжение находится вне допустимых пределов |
| FLUOROSWITCH ON : SFD | При включении генератора нажата педаль флюороскопии |
| TESTSWITCH mA STABI ON | Тестовый переключатель стабилизации mA включен |
| NO FIL. CURRENT: SM. FOCUS | Нет тока накала при малом фокусе |
| NO FIL. CURRENT: LG. FOCUS | Нет тока накала при большом фокусе |
| HEATV. NOT IN PROGRESSION | Ошибка при калибровке накала |
| NO HANGOVER END (K26) | K26 включено внешней схемой запуска ротора |
| SAFETY SWITCH OFF | Контактор безопасности CB01 выключен |
| K21: NO ROTOR START | Нет запуска ротора |
| K22: NO ROTOR MAINTAIN | Нет поддержки вращения ротора |

Табл. 7.1. (продолжение)	Описание сообщений об ошибках

| Сообщение об ошибке | Описание |
| --- | --- |
| "FOCUS NOT RECOGNIZED" | Фокус не определен (реле K332А на плате накала) |
| NO EXTERN ROTOR START | Нет внешнего запуска ротора |
| NO BUCKY RETURN | Нет ответа от Букки |
| EXP. INTERRUPT: OPERATOR | Экспозиция прервана оператором |
| OBJECT NOT IN BEAM | Объект находится вне луча (при работе с АКЭ) |
| kV-TOLERANCE TOO SMALL | Слишком малое значение отклонения напряжения |
| UNEXPECTED TUBEPROM | Неизвестные данные о трубке |
| HT-SWITCH NOT IN POSITION | Коммутатор трубок неисправен |
| CHECKSUM EEPROM WRONG | Ошибка в контрольной сумме EEPROM |
| CHECKSUM PROM , GENERATOR | Ошибка в контрольной сумме PROM, генератор |
| CHECKSUM PROM 0, DESK-CONTR. | Ошибка в контрольной сумме PROM 0, пульт управления |
| CHECKSUM PROM 1, DESK-CONTR. | Ошибка в контрольной сумме PROM 1, пульт управления |
| CHECKSUM TUBEPROM | Ошибка в контрольной сумме PROM трубок |
| CHECKSUM PROM, ALPHADISPLAY | Ошибка в контрольной сумме PROM, дисплей |
| GENERATOR ERROR (TEST) | Ошибка при тестировании ЦПУ генератора |
| DESK-CONTROLLER ERROR (TEST) | Ошибка при тестировании ЦПУ пульта |
| EXP. INTERRUPT: FORWARD | Экспозиция прервана сигналом “FORWARD“ |
| EXP. INTERRUPT: CAMERA | Экспозиция прервана сигналом “CAMERA“ |
| EXP. INTERRUPT: INV/CHOP | Нет излучения, хотя короткого замыкания в инверторе не обнаружено |
| TUBE ARCING | Пробой в высоковольтных кабелях или трубке, либо короткое замыкание в инверторе |