Раздел 2: Коды ошибок - пересм. верс. 2 Январь 2004 г.

I.     Коды ошибок

1.	Коды ошибок

Когда присутствует один из следующих кодов, автоматически запускается схема (обеспечения) безопасности, отключается энергоподача, и на контрольной панели отображается число, соответствующее виду сигнала: поэтому необходимо будет повторное включение аппаратуры.

| КОД | ПРИВОД | ПРИЧИНА |
| --- | --- | --- |
| 001 | Поворотного механизма | Потенциометр |
| 002 |  | Защита драйвера |
| 003 |  | Мотор + тахогенератор/ЦАП обратный сигнал |
| 004 |  | Реверсивность мотора |
| 011 | Подъемного механизма | Потенциометр |
| 012 |  | Защита драйвера |
| 013 |  | Мотор + тахогенератор/ЦАП обратный сигнал |
| 014 |  | Реверсивность мотора |
| 015 |  | Потеря синхронизации с поворотным механизмом |
| 021 | Колонны | Ппотенциометр |
| 022' |  | Защита драйвера |
| 023 |  | Колонна в Подвижной зоне |
| 024 |  | Угол колонны |
| 025 |  | Колонна при томографии |
| 026 |  | Колонна в подвижной зоне с компенсацией угла |
| 027 |  | Реверсивность мотора |
| 028 |  | Угол > 44° |
| 031 | ЭСУ | Потенциометр |
| 032 |  | Защита драйвера |
| 033 |  | ЭСУ в Подвижной зоне |
| 034 |  | Угол ЭСУ |
| 035 |  | ЭСУ при томографии |
| 036 |  | ЭСУ в Подвижной зоне с компенсацией угла |
| 037 |  | Реверсивность мотора |
| 041 | Фокусное расстояние | Ошибка нулевого сигнала |
| 042 |  | Ошибочное действие |
| 051 | Параллельный коллиматор | Потенциометр |
| 052 |  | Мотор |
| 061 | Прямоугольный Коллиматор | Потенциометр |
| 062 |  | Мотор |
| 071 | Ирисовый коллиматор | Потенциометр |
| 072 |  | Мотор |
| 081 | Параллельные диафрагмы | Ошибка нулевого сигнала |
| 082 |  | Ошибочное действие |

Раздел 2: Коды ошибок - пересм. верс. 2 Январь 2004 г.- стр. 1/2

OPERA T Инструкция по Настройке

1 Если возможно продольное перемещение деки стола, сигнальный код 022 может также возникнуть при повреждении схемы деки стола.

| 091 | Пересекающиеся диафрагмы | Ошибка нулевого сигнала |
| --- | --- | --- |
| 092 |  | Ошибочное действие |
| 101 | Параллельные зажимы | Потенциометр |
| 111 | Перпендикулярные зажимы | Потенциометр |
| 121 | Продольная кассета | Ошибка нулевого сигнала |
| 122 |  | Ошибочное действие |
| 131 | Поперечная кассета | Ошибка нулевого сигнала |
| 132 |  | Ошибочное действие |
| 133 |  | Сигнал ошибки центрального положения |
| 141 | УРИ | Ошибка нулевого сигнала |
| 142 |  | Ошибочное действие |
| 143 |  | Низкое положение УРИ |
| 151 | Растр | Ошибка нулевого сигнала |
| 152 |  | Ошибочное действие |
| 161 | Продольная дека стола | потенциометр |
| 163 |  | Мотор + тахогенератор/ЦАП обратный сигнал |
| 164 |  | Реверсивность мотора |
| 096 |  | Батарея CPU разряжена |
| 097 |  | Контроль перемещения при начале работы аппаратуры |
| 098 |  | Оптоволокно повреждено/неправильная передача |
| 099 |  | Состояние готовности |
| 189-196 |  | Системная ошибка |
| 197 |  | Ошибка платы Assi |
| 198 |  | Ошибка при передаче по RS232 во время установки |
| 199 |  | Род ошибки при передаче по RS232 |
| 200 |  | EEPROM отсутствует/повреждено |
| 201 |  | Новый EEPROM |
| 202 |  | Сигнал нерегулируемой ошибки |
|  | За дальнейшими пояснениями по кодам ошибок и соответствующему анализу неисправностей, обратитесь к руководству «Opera T- Анализ неисправностей » (в процессе подготовки) |  |

Примечания:

Раздел 2: Коды ошибок - пересм. верс. 2 Январь 2004 г.- стр.  2/2