Технические требования к помещению для  монтажа

стоматологических установок KaVo

- Стоматологическая установка должна монтироваться в помещении, сданном в эксплуатацию подрядчиком, с выполненной подводкой коммуникаций.

- Стоматологическая установка монтируется на ровный горизонтальный пол.

- Электропитание:

- 220-240В.

- Кабель: медь, 3 жилы, сечение 2.5 мм.кв.

- Электрический автомат: УЗО 16А.

- Длина свободных концов: не менее 500 мм.

- Электропитание вакуумного поста (кабель управления от пятна подводки стоматологической установки до вакуумного поста):

- Кабель управления: медь, 2 жилы, сечение 1.5 мм.кв

- Кабель питания: медь, 3 жилы, сечение 1.5 мм.кв

- Длина свободных концов: не менее 500 мм.

- Водоснабжение:

- Давление воды в трубопроводе: не менее 2.5 бар.

- Выход: ½ дюйма с внутренней резьбой.

- Выступание над уровнем пола: 40 мм.

- Подводка сжатого воздуха:

- Давление в трассе: 5.2-7 бар.

- Минимальный расход компрессора:  70л/мин.

- Выход: ½ дюйма с внутренней резьбой.

- Выступание над уровнем пола: 40 мм.

- Сброс в канализацию:

- Металлическая или пластиковая труба с внутренним диаметром 40 мм.

- Выступание над уровнем пола: 20мм.

- Уклон сливной трассы: 1см на 1п.м.

- Подсоединение к вакуумному посту:

- Металлическая или пластиковая труба с внутренним диаметром 40мм.

- Выступание над уровнем пола: 20мм.

- Мультимедийный канал (по необходимости):

- Пластиковая труба диаметром 50мм.

- Диаметр пятна подводки: не более160мм.

Документ заполняется и заверяется Заказчиком с одной стороны и ООО "Дентал Трейдинг Груп" (Исполнителем) с другой стороны.

Внимание: трассы подводки стоматологической установки должны проходить в полу на глубине не менее 80 мм, что позволит избежать повреждения трасс при закреплении установки на крепёжные болты!

Размеры.